Bydgoszcz 2019.09.13

Do wykonawców

biorących udział  w postępowaniu

nr 022/14/2019

Zamawiający publikuje jeszcze raz część Pakietu nr 7 – myjnia przelotowa z uwagi na problemy części wykonawców z prawidłowym otwarciem tego pliku.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Lp:35

Numer pakietu:7

Nazwa: Myjnia przelotowa

Ilość: 2 szt.

Nazwa producenta:		………………………………….

Nazwa i typ:			…………………………………..

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
|  | Przedstawiona specyfikacja dotyczy 1 urządzenia. Warunkiem jest dostarczenie 2 urządzeń o n/w specyfikacji. |  |
|  | Myjnia dezynfektor przelotowa z możliwością pracy również jako wersja nieprzelotowa, ogrzewana i zasilana elektrycznie o pojemności : 8 tac narzędziowych . Zgodna z obowiązującą normą PN-EN 15883. Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji min. 2018r. |  |
|  | Wbudowana wysokowydajna suszarka z filtrem typu HEPA, automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra suszarki –sygnalizowanie stanu awaryjnego na wyświetlaczu oraz ujęcie awarii filtra w wydruku parametrów procesu. |  |
|  | Komora, orurowanie, ramiona spryskujące , wózek wsadowy wykonane ze stali kwasoodpornej , rama, opanelowanie otworu technologicznego wykonane ze stali nierdzewnej wykonane przez oferenta urządzenia. |  |
|  | Drzwi z blokadą uniemożliwiającą jednoczesne otwarcie drzwi po obu stronach |  |
|  | Możliwość modyfikacji programów dezynfekcyjnych |  |
|  | Drzwi komory uchylne lub przesuwne (otwierane na dół), wykonane ze stali kwasoodpornej . Automatyczna blokada otwarcia drzwi podczas procesu .( W przypadku wersji z drzwiami przesuwnymi oferent ma w obowiązku dostarczenie wózka za i wyładowczego. W przypadku drzwi uchylnych wózek musi mieć możliwość wyjazdu i wjazdu do komory myjni). W drzwiach umieszczona szyba pozwalająca na obserwację przebiegu procesu wewnątrz urządzenia zarówno ze strony załadowczej jak i wyładowczej. |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe, złącza do komunikacji z zewnętrznym komputerem. |  |
|  | Wbudowana drukarka przebiegu procesu , wydruk w języku polskim. |  |
|  | Ciągły monitoring parametrów procesu mycia i dezynfekcji |  |
|  | Programy mycia dezynfekcji termicznej 93°C i 90°C, programy mycia dezynfekcji chemiczno-termicznej 60°C-65°C |  |
|  | Minimum 3 pompy dozujące środki z czujnikami poziomu płynu oraz przepływomierzami podłączonymi do układu sterowania. Układy dozujące przystosowane do pracy ze środkami dezynfekcyjnymi zawierającymi kwas nadoctowy i nadtlenek wodoru. |  |
|  | Ostatnie płukanie wodą zdemineralizowaną |  |
|  | Komunikaty na wyświetlaczu oraz opisy na panelu operatora w języku polskim |  |
|  | Ilość programów mycia i dezynfekcji dostępnych bezpośrednio z klawiatury min. 10 |  |
|  | Zgodne z polskimi przepisami dopuszczenie do stosowania w jednostkach służby zdrowia, -deklaracja zgodności z podaną klasą wyrobu medycznego, zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych certyfikat CE na oferowany model urządzenia. Dokumentację załączyć do oferty. Udokumentowana pełna zgodność z dyrektywami i normami UE i PN . |  |
|  | Wyposażenie dołączone w cenie urządzenia do każdej myjni: wózek załadowczy na 8 dużych tac narzędziowych DIN na 4 poziomach z możliwością regulacji ilości i wysokości poziomów –1 szt. tace narzędziowe DIN – 8 szt. wózek załadowczy na osprzęt anestezjologiczny – 1 szt. |  |
|  | Możliwość doposażenia myjni w wózki do: szkła , endoskopów sztywnych i obuwia . |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych nowych programów dezynfekcyjnych |  |
|  | Sygnalizacja zakończenia procesu |  |
|  | System automatycznego doboru ilości środków chemicznych w zależności od ilości wody w komorze. |  |
|  | Wbudowany program samodezynfekcji urządzenia |  |
|  | Wbudowany system wykrywania stopnia zapełnienia komory – dobór odpowiedniej ilości wody potrzebnej do mycia i dezynfekcji. |  |
|  | Zgodne z polskimi przepisami dopuszczenie do stosowania w jednostkach służby zdrowia, -deklaracja zgodności z podaną klasą wyrobu medycznego i certyfikat CE na oferowany model urządzenia Dokumentację załączyć do oferty. |  |
|  | Zapotrzebowanie na moc nie więcej niż 16 KW |  |
|  | Zawór spustowy lub pompa spustowa wody z komory, połączenie do kanalizacji poprzez kratkę ściekową. |  |
|  | Wysokość, szerokość i długość myjni dostosowana do warunków pomieszczenia, w którym będzie zamontowana. Jednak z uwagi na istniejący otwór technologiczny wysokość nie może przekraczać 169 cm a szerokość 60 cm. Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do przetargu. |  |
|  | Przenośny komputer do komunikacji ze sterownikiem myjni wraz z niezbędnym oprogramowaniem w języku polskim do odczytu danych i modyfikacji programów. Dołączone oprogramowanie do komputera: Windows 10 , min. Office 2010 standard , program antywirusowy ,procesor min. Pentium core i5, min. 2G RAM, karta graficzna min. Nvidia 2 GB, karta sieciowa i przenośna WIFI, nagrywarka DVD, dysk twardy min. 500 GB, przekątna ekranu min. 17 cali |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie personelu w cenie urządzenia |  |
|  | Gwarancja urządzenia minimum 24 miesiące. Pełna bezpłatna obsługa serwisowa w okresie gwarancyjnym , bezpłatna naprawa wszystkich uszkodzeń, które są wynikiem wad fabrycznych, z wyłączeniem uszkodzeń powstałych z winny użytkowania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi |  |
|  | Czas zadziałania serwisu od momentu powiadomienia o awarii nie przekraczający 24 godzin. Okres od wystąpienia awarii do czasu dokonania stosownej naprawy dolicza się do okresu gwarancyjnego |  |
|  | Dostawa, montaż i szkolenie pracowników wraz z otrzymaniem stosownego certyfikatu, instrukcja w j. polskim oraz materiały eksploatacyjne w cenie urządzenia. |  |
|  | Gwarantowana produkcja części zamiennych (Podać liczbę lat) |  |
|  | Sprawdzenie możliwości zamontowania urządzenia u zamawiającego w tym sprawdzenie możliwości gabarytowych (wymiary urządzenia) oraz prawidłowości dostarczonych mediów (Pisemne oświadczenie sprzedającego, że urządzenie może zostać zamontowane u zamawiającego i będzie pracować w sposób prawidłowy) |  |
|  | Miejsce usytuowania pojemników na preparaty myjący, dezynfekujący i ewentualne inne np. nabłyszczacz ukryte w obrysie urządzenia. |  |
|  | Możliwość stosowania preparatów do mycia, dezynfekcji PAA różnych producentów. Rozruch urządzenia na preparatach dostarczonych przez użytkownika. |  |
|  | Liczba napraw uprawniająca kupującego do wymiany podzespołów na nowe pozbawione wad max. 3 |  |
|  | Przedłużony okres gwarancji na wymienione podzespoły |  |
|  | Wszystkie wymieniane części zużywalne fabrycznie nowe |  |
|  | Dokonywanie aktualizacji oprogramowania po każdorazowym ukazaniu się nowszej wersji |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |

..........................................

podpis i pieczęć Oferenta