Bydgoszcz, 2020.08.03

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza

85-030 Bydgoszcz

ul. Św. Floriana 12

Nr sprawy: 022/19/2020

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:

dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. „Dostawa sprzętu i wyposażenia 
w ramach realizacji zadania pn. Remont i dostosowanie pomieszczeń szpitala zakaźnego na potrzeby Regionalnego Centrum Wspomagania Czynności Wątroby z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii i odcinka wysoce zakaźnego.”

W nawiązaniu do zapytań otrzymanych drogą elektroniczną, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Wykonawca 1

Dotyczy pakietu nr 5 – aparat RTG

Pytanie 1

Punk 16. Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z gniazdka sieciowego (przy rozładowanych akumulatorach aparatu).

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o weryfikację i modyfikację zapisów w punkcie 16.

Proponujemy następujący zapis: „Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z gniazdka sieciowego.”

Większość samojezdnych aparatów przyłóżkowych wykorzystuje akumulatory jako główne źródło zasilania. Oczywistym jest zatem, aby akumulatory były sprawne i prawidłowo nadzorowane przez operatora.

Akumulatory są odpowiedzialne zarówno za prawidłową pracę układu mechanicznego (m.in. układ jezdny) jak i układu elektrycznego (m.in. pełna obsługa badania przez operatora wraz z ekspozycją).

Według zalecenia producenta i zapisów instrukcji obsługi operator samojezdnego aparatu RTG powinien zawsze utrzymywać stan naładowania akumulatora z wartością co najmniej 50% przez cały czas swojej pracy poza ładowaniem w gniazdku sieciowym. Stosowanie się do zalecenia producenta z tym kryterium pozwala operatowi na swobodne i bezpieczne przemieszczanie się z samojezdnym aparatem RTG po oddziałach szpitalnych i prawidłowe wykonywanie zleconych badań. Proponowany przez nas samojezdny aparat RTG posiada kilka statusów wskazujących na stan naładowania akumulatorów. Zakres stanu naładowania akumulatorów odpowiada wartościom procentowym od 20% do 100% i poniżej 20%. W statusie poniżej 20% operator według zaleceń producenta i zapisów w instrukcji obsługi powinien niezwłocznie podłączyć samojezdny aparat RTG do gniazdka sieciowego. Takie rozwiązanie w pełni zabezpiecza operatora przed niepożądanym zatrzymaniem i wyłączeniem się samojezdnego aparatu RTG oraz uniknięciem całkowitego rozładowania akumulatorów. Dodatkowy wymóg Zamawiającego w punkcie 16: „(przy rozładowanych akumulatorach aparatu)” w opisanym przypadku nie znajduje zastosowania i preferuje wyłącznie jedno rozwiązanie. Nadmieniam, że nasz samojezdny aparat RTG umożliwia wykonanie ekspozycji przy podłączonym zasilaniu do gniazdka sieciowego jaki wyłącznie na samych akumulatorach. Proponowany przez nas zapis pozwoli nam na złożenie ważnej oferty produktowo-cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wykazywał się starannością i prawidłową opieką nad sprzętem. Może zdarzyć się jednak sytuacja, że akumulatory aparatu będą rozładowane i Zamawiający chce mieć możliwość wykonania ekspozycji. W związku z tym Zamawiający pozostawia parametr bez zmian.

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Punkt 73.Minimalna odległość ogniska lampy od kolumny ≤ 75cm.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie minimalnej odległości ogniska lampy od kolumny o wartości 79 cm. Różnica jest nieznaczna, a konfiguracja wszystkich możliwych ruchów naszego samojezdnego aparatu RTG pozwala na precyzyjne i dokładne dopasowanie ustawienia aparatu RTG i ogniska lampy względem pacjenta lub łóżka pacjenta do wykonywanej procedury.

Odpowiedź.

Przeznaczenie aparatu jezdnego to wykonywanie ekspozycji przy łóżku pacjenta. Mniejsza odległość ogniska lampy od kolumny ułatwia pozycjonowanie i wykonanie badania bez konieczności przesuwania pacjenta do krawędzi łóżka.  Zamawiający oczekuje oferta na dostawę sprzętu 
z najlepszymi parametrami i pozostawia parametr bez zmian.

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Punkt 78. Średnica kół tylnych  ≥ 30 cm.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o weryfikację i zmianę zapisu w punkcie 78. na zapis: „Średnica kół tylnych  ≥ 25 cm.”

Aktualny zapis preferuje wyłącznie jednego producenta samojezdnych aparatów RTG.

Odpowiedź:

Im większa średnica kół tym łatwiejsze jest pokonywanie przeszkód podczas przemieszczania systemu. Aparat jezdny (jak jego nazwa wskazuje) będzie przemieszczał się w ramach szpitala 
i może czasem natrafić na przeszkodę np. związaną z progiem w windzie. Zamawiający zweryfikował rynek i zgodnie z posiadaną wiedzą na rynku dostępnych jest kilka rozwiązań spełniających postawiony 
w punkcie 78 wymóg. Zamawiający oczekuje oferta na dostawę sprzętu z najlepszymi parametrami.

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o możliwość odbycia wizji lokalnej i wyznaczenie jej terminu.

Czy Zamawiający stosuje dodatkowe przepisy i nakazuje szczególne zabezpieczenia dla odwiedzających szpital podczas trwania pandemii COVID-19 w odniesieniu do odbycia wizji lokalnej ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zakupu jezdnego aparatu RTG i zakłada, że może być on wykorzystywany 
w różnych miejscach. Jest to system mobilny i Zamawiający nie widzi konieczności odbycia wizji lokalnej.

Zgodnie z SIWZ

Wykonawca nr 2

Dotyczy zapisów SIWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. pkt 7. SIWZ Termin realizacji zamówienia i warunki dostawy

Czy w związku z opóźnieniami w dostawach towarów spowodowanymi Pandemią COVID-19, Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia do 10 tygodni, dla pakietu nr 9 ?

Odpowiedź.

Zamawiający wraża zgodę.

Dotyczy Umowy (§6 Umowy)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar określonych w umowie w §6 do 0,5%? Obecne kary przy zaoferowaniu sprzętu o wyższej wartości ceny brutto są rażąco wysokie, niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu nr 9 – myjnia ultradźwiękowa

Dotyczy Parametry Techniczne:

3. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie urządzenia o następujących parametrach technicznych

Model wolnostojący

Myjnia przeznaczona do narzędzi laparoskopowych oraz narzędzi operacyjnych

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

Komora urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej nie gorszej niż PN EN 1.4401

Wymiary minimalne komory: - długość: 600 mm - szerokość: 300 mm - wysokość: 150 mm

Objętość komory nie mniejsza niż 40 litrów

Możliwość podłączenia minimum 12 narzędzi kanałowych o średnicy 1-10 mm.

Wszystkie przyłącza o zakresie regulacji nie gorszej niż 1-10 mm zapewniające szczelność podłączenia.

Każde przyłącze oznaczone indywidualnym numerem

System obiegu roztworu myjącego wyposażony w filtry zatrzymujące osad przed pojawieniem się zanieczyszczeń w komorze myjni

Kontrola przepływu poprzez instrumenty poddawane myciu przez przepływomierz

Niezależne monitorowanie przepływu przez każdy kanał

Identyfikacja niedrożnego instrumentu poprzez podanie numeru przyłącza

Panel sterujący z wyświetlaczem minimum 2 linijkowym

Program degazacji roztworu myjącego

Kontrola temperatury roztworu myjącego

Zasilanie elektryczne 230V 50 Hz

Czujnik poziomu płynu w urządzeniu

Moc ultradźwięków nie mniejsza niż 1200 W

Możliwość podłączenia myjni do zewnętrznego komputera PC poprzez złącze RS 232 lub LPT oraz USB

Deklaracja zgodności z dyrektywą 93/42/EEC dla wyrobów medycznych

Urządzenie wyposażone w zewnętrzną drukarkę parametrów procesu.

Odpowiedź.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane parametry techniczne myjni ultradźwiękowej 
z zaznaczeniem, że pozostają w mocy zapisy specyfikacji nie odnoszące się do parametrów technicznych.

Wykonawca 3

Dotyczy pakietu 7 - Odzież ochronna personelu AiIT

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści odzież z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliester, gramatura zgodnie z SIWZ?

Proponowana odzież jest tożsama pod względem użytkowym jak wyspecyfikowana przez Zamawiającego.

Odpowiedź.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania certyfikatu zgodności z normą PN-EN 1149-5?

Podana norma dotyczy odzieży stosowanej w obiektach lub strefach zagrożenia pożarem lub wybuchem, a zatem nie ma zasadności wymagania w/w normy dla odzieży stosowanej na blokach operacyjnych, czy na oddziałach szpitalnych.

Odpowiedź.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 3:

Zamawiający wymaga odzieży zgodnej z normą PN-EN 13795 jedynie w zakresie pylenia i czystości pod względem cząstek stałych. Z punktu widzenia epidemiologii, co jest bardzo ważne w obecnych czasach, bardzo istotnym, a pominiętym parametrem opisanym w w/w Normie jest czystość mikrobiologiczna.

Czy Zamawiający, mając na uwagę bezpieczeństwo epidemiologiczne, wymaga aby odzież ochronna z Pakietu 7 była w pełni zgodna z normą PN-EN 13795, co będzie potwierdzone przedstawionymi na wezwanie wynikami badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą?

Odpowiedź.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści odzież podlegającą praniu w temperaturze do 70°C, nie podlegającą chlorowaniu?

Zarówno wysoka temperatura prania, jak i chlorowanie bardzo negatywnie wpływają na właściwości wszystkich tkanin.

Odpowiedź.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści bluzy z dekoltem w serek, na zakładkę, z trzema kieszeniami?

Odpowiedź.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Wykonawca 4

Dotyczy pakietu nr 1 - Meble dla OIT na 4 stanowiska z wyposażeniem

Wózek reanimacyjny

- Czy Zamawiający dopuści wózek z wysuwanym blatem bocznym wykonanym z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem głównym wykonanym z poliuretanu typu Baydur z czterema podniesionymi brzegami o około 15-20mm, bez możliwości demontażu?

Odpowiedź.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w stelaż z uchylnymi pojemnikami w dwóch rzędach po 5 i 6 przegródek, montowany w blacie głównym, stelaż znajduje się nad blatem głównym?

Odpowiedź.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z możliwością wyboru koloru frontów szuflad spośród żółtego, czerwonego, niebieskiego oraz zielonego koloru?

Odpowiedź.

Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z podstawą wykonaną z tworzywa Poliuretanowego typu Baydur?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble wykonane według poniższej technologii?

1. Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji 
w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia :

1.1 Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)

1.2 Deklaracji producenta że oferowane wyroby spełniają wymagania zasadnicze  dyrektywy 93/42 EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 r o wymagania zasadniczych dla wyrobów medycznych różnego przeznaczenia (zał. nr I iVII Dz. U Nr 107 poz. 679 ) z załączonym certyfikatem ISO 9001 i ISO 13485 obejmujące certyfikacją  produkcję , instalację i czynności serwisowe dla produktów medycznych zainstalowanych w placówkach służby zdrowia.

1.3 W  przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego -dotyczy wyrobów  medycznych w  rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia.

2. W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu  typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem  oferty Oferenta.

3. Meble  o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe  z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi.  Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.  Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych melaminowanych w klasie higieny E1.

4. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników wg palety RAL

5. Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości 120 do 150 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie  ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).

6. Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie

6.1   Blaty robocze o grubości min. 28 mm  oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz  podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.

  - Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z  szerokiej palety barw. Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek z materiału kompozytowego lub ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez  zagłębień i ostrych krawędzi  Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią  listwą z  tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna

- Meble zgodne z systemem dezynfekcji parowej –dołączyć certyfikat wystawiony przez producenta systemu.

- Krawędzie  frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

- Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej  odznaczające się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszklone wykonane ze szkła osadzonego w ramie metalowej

- Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej farbami proszkowymi.   Ilość szuflad, wymiary użytkowe i rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. Szuflada na całym obwodzie wyposażona w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny ( również w elemencie frontowym ) umożliwiające  zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady  zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Szuflady osadzonena prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego  i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika

- Zawiasy do drzwi wysokiej jakości , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania .

- Półki w szafkach z regulacją skokową  max co 40 mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem  powodującym unieruchomienie półki.  Półki ze stali ocynkowanej lakierowanej farbami proszkowymi lub płycinowe oklejane laminatem. Rodzaj zastosowanych półek  określa specyfikacja asortymentowo-techniczna .  Wsporniki półek osadzone  w metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami. Rastrowane listwy mocowane do boków  szaf i szafek. Wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w boku szafy. Wsporniki wyposażone w gumowe wibroizolatory.

- Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent –Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/-5% lub opisane w specyfikacji

- Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI –dostarczyć certyfikat kompatybilności wystawiony przez producenta systemu .

- Cena ofertowa zawiera koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli,  transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązania.

2. Zwracamy się z prośbą o dookreślenie składowych zabudowy meblowej jakiej oczekuje Zamawiający, zamieszczony w załączniku opis technologii wykonania nie pozwala na dokonanie wyceny. Prosimy o udostępnienie rzutów/schematów wymaganej zabudowy, lub jej uszczegółowienie opisowe.

Odpowiedź.

Zamawiający w treści SIWZ wskazał w punkcie 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, że dla pakietu nr 1 Zamawiający zaleca, aby dokonać wizji lokalnej w celu rzetelnego przygotowania oferty. Wizja lokalna po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty z Panem Damianem Iciek, tel.: 603 044 522.

W związku z tym wszelkie ustalenia co do danych technicznych należy ustalić ze wskazaną w zamówieniu osobą do kontaktów.

Dotyczy –Wyposażenie –Stolik zabiegowy typu Mayo 2 szt.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do instrumentów chirurgicznych typu Mayo będący wyrobem medycznym, z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 920-1370 mm, blat roboczy o wymiarach dł. 750 mm szer. 500 mm, z pogłębieniem podnoszony hydraulicznie za pomocą nożnego pedału oraz obracany o 360° wraz z blokadą obrotu. Podstawa w kształcie litery „T” z kołami o średnicy 50 mm wyposażonymi w blokadę ruchu i obrotu.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SIWZ.

Wykonawca 5

Dotyczy pakietu nr 5 - Aparat RTG.

Pytanie 1

Punk 16. Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z gniazdka sieciowego (przy rozładowanych akumulatorach aparatu).

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o weryfikację i modyfikację zapisów w punkcie 16.

Proponujemy następujący zapis: „Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z gniazdka sieciowego.”

Większość samojezdnych aparatów przyłóżkowych wykorzystuje akumulatory jako główne źródło zasilania. Oczywistym jest zatem, aby akumulatory były sprawne i prawidłowo nadzorowane przez operatora.

Akumulatory są odpowiedzialne zarówno za prawidłową pracę układu mechanicznego (m.in. układ jezdny) jak i układu elektrycznego (m.in. pełna obsługa badania przez operatora wraz z ekspozycją).

Według zalecenia producenta i zapisów instrukcji obsługi operator samojezdnego aparatu RTG powinien zawsze utrzymywać stan naładowania akumulatora z wartością co najmniej 50% przez cały czas swojej pracy poza ładowaniem w gniazdku sieciowym. Stosowanie się do zalecenia producenta z tym kryterium pozwala operatowi na swobodne i bezpieczne przemieszczanie się z samojezdnym aparatem RTG po oddziałach szpitalnych i prawidłowe wykonywanie zleconych badań. Proponowany przez nas samojezdny aparat RTG posiada kilka statusów wskazujących na stan naładowania akumulatorów. Zakres stanu naładowania akumulatorów odpowiada wartościom procentowym od 20% do 100% i poniżej 20%. W statusie poniżej 20% operator według zaleceń producenta i zapisów w instrukcji obsługi powinien niezwłocznie podłączyć samojezdny aparat RTG do gniazdka sieciowego. Takie rozwiązanie w pełni zabezpiecza operatora przed niepożądanym zatrzymaniem i wyłączeniem się samojezdnego aparatu RTG oraz uniknięciem całkowitego rozładowania akumulatorów. Dodatkowy wymóg Zamawiającego w punkcie 16: „(przy rozładowanych akumulatorach aparatu)” w opisanym przypadku nie znajduje zastosowania i preferuje wyłącznie jedno rozwiązanie. Nadmieniam, że nasz samojezdny aparat RTG umożliwia wykonanie ekspozycji przy podłączonym zasilaniu do gniazdka sieciowego jaki wyłącznie na samych akumulatorach. Proponowany przez nas zapis pozwoli nam na złożenie ważnej oferty produktowo-cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wykazywał się starannością i prawidłową opieką nad sprzętem. Może zdarzyć się jednak sytuacja, że akumulatory aparatu będą rozładowane i Zamawiający chce mieć możliwość wykonania ekspozycji. W związku z tym Zamawiający pozostawia parametr bez zmian.

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Punkt 73.Minimalna odległość ogniska lampy od kolumny ≤ 75cm.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie minimalnej odległości ogniska lampy od kolumny o wartości 79 cm. Różnica jest nieznaczna, a konfiguracja wszystkich możliwych ruchów naszego samojezdnego aparatu RTG pozwala na precyzyjne i dokładne dopasowanie ustawienia aparatu RTG i ogniska lampy względem pacjenta lub łóżka pacjenta do wykonywanej procedury.

Odpowiedź.

Przeznaczenie aparatu jezdnego to wykonywanie ekspozycji przy łóżku pacjenta. Mniejsza odległość ogniska lampy od kolumny ułatwia pozycjonowanie i wykonanie badania bez konieczności przesuwania pacjenta do krawędzi łóżka.  Zamawiający oczekuje ofert na dostawę sprzętu z najlepszymi parametrami i pozostawia parametr bez zmian.

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Punkt 78. Średnica kół tylnych  ≥ 30 cm.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o weryfikację i zmianę zapisu w punkcie 78. na zapis: „Średnica kół tylnych  ≥ 25 cm.”

Aktualny zapis preferuje wyłącznie jednego producenta samojezdnych aparatów RTG.

Odpowiedź:

Im większa średnica kół tym łatwiejsze jest pokonywanie przeszkód podczas przemieszczania systemu. Aparat jezdny (jak jego nazwa wskazuje) będzie przemieszczał się w ramach szpitala i może czasem natrafić na przeszkodę np. związaną z progiem w windzie. Zamawiający zweryfikował rynek i zgodnie z posiadaną wiedzą na rynku dostępnych jest kilka rozwiązań spełniających postawiony w punkcie 78 wymóg. Zamawiający oczekuje ofert na dostawę sprzętu z najlepszymi parametrami.

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o możliwość odbycia wizji lokalnej i wyznaczenie jej terminu.

Czy Zamawiający stosuje dodatkowe przepisy i nakazuje szczególne zabezpieczenia dla odwiedzających szpital podczas trwania pandemii COVID-19 w odniesieniu do odbycia wizji lokalnej ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zakupu jezdnego aparatu RTG i zakłada, że może być on wykorzystywany w różnych miejscach. Jest to system mobilny i Zamawiający nie widzi konieczności odbycia wizji lokalnej.

Zgodnie z SIWZ

Wykonawca 6

Dotyczy pakietu nr 9 – myjnia ultradźwiękowa.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia dla pakietu 9 do 110 dni od daty podpisania umowy?

Wynika to z faktu, że przepływowe myjnie ultradźwiękowe produkowane są tylko na indywidualne zamówienia oraz cykl pracy producenta urządzenia wymaga przerwy technologicznej w okresie wakacyjnym. Obecnie również nie można przewidzieć czy w okresie dostawy urządzenia (jesień) nie wystąpi kolejna fala zachorowań na COVID-19 i ponowne wprowadzenie obostrzeń, co może znacznie wydłużyć czas dostawy nie z winy Wykonawcy.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 (dot. zał. nr 3 – pakiet 9, Myjnia ultradźwiękowa, pkt 2)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wolnostojące, nastołowe, z przyłączami do wody ciepłej, zimnej, instalacji kanalizacyjnej oraz energii elektrycznej?

Myjnia będzie podłączona do mediów zasilających elastycznymi wężami oraz kablem elektrycznym które pozwalają na swobodną konfigurację montażu myjni oraz szybkie i bezproblemowe odłączenie urządzenia w celu zmiany miejsca instalacji.

Odpowiedź.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 (dot. zał. nr 3 – pakiet 9, Myjnia ultradźwiękowa, pkt 14)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię bez możliwości ręcznego opróżnienia komory podczas braku zasilania lub awarii urządzania poprzez manualny zawór spustowy?

Odpowiedź.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4 (dot. zał. nr 3 – pakiet 9, Myjnia ultradźwiękowa, pkt 16)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię z dotykowym panelem sterującym na przedniej ścianie urządzenia z kolorowym ekranem LCD o przekątnej 4,3 cala?

Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 (dot. zał. nr 3 – pakiet 9, Myjnia ultradźwiękowa, pkt 18)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością regulacji czasu procesu do 250 min?

Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 (dot. zał. nr 3 – pakiet 9, Myjnia ultradźwiękowa, pkt 19)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością regulacji temperatury roztworu roboczego do 95 °C?

Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7 (dot. zał.4, projekt umowy, §6)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia części ww. paragrafu na:

„- w przypadku zwłoki w dostawie, w wysokości 0,5% (pół procenta) ceny brutto za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,5 % (pół procenta) ceny brutto za każdy dzień zwłoki.”

Proponowane przez Zamawiającego stawki procentowe kar są bardzo wysokie. Obecnie nie można przewidzieć czy w okresie dostawy urządzenia (jesień) nie wystąpi kolejna fala zachorowań na COVID-19 i ponowne wprowadzenie obostrzeń, co może znacznie wydłużyć czas dostawy nie z winy Wykonawcy.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawca 7

Dotyczy Pakietu nr 5 aparat RTG

- Zestawienie parametrów i warunków wymaganych, pkt. 3

PYTANIE NR 1

| 3. | Deklaracja zgodności i certyfikat CE dla kompletnego aparatu |
| --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta, który posiada deklaracje zgodności CE na system RTG w tym najważniejsze komponenty takie jak lampa, stół, stojak, generator,  a oddzielną na detektor i stację akwizycyjną z zachowaniem pełnej kompatybilności systemu?

Pragniemy zwrócić uwagę iż, większość producentów wystawia deklaracje zgodności dla każdego                                 z elementów urządzenia, który może podlegać niezależnemu obrotowi, choćby jako część zamienna. Pragniemy wskazać, iż deklaracja zgodności konieczna jest do obrotu jakimkolwiek towarem na terenie UE. Deklaracja wystawiona dla całego urządzenia uniemożliwiałaby obrót poszczególnymi częściami. Nie wpływa to na jakość urządzenia, ani na fakt odpowiedzialności wytwórcy na podstawie stosownych przepisów ustawy o wyrobach medycznych. Autoryzowanym przedstawicielem oraz gwarantem na terenie Polski jest firma Fujifilm. Fakt wskazania dwóch przedstawicieli na terenie UE nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji czy rękojmi, a serwis pogwarancyjny realizowany jest przez jednego Wykonawcę dla całości urządzenia.

Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie oferty w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje ofert na system w pełni zintegrowany i taki jest opis przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 2

Dotyczy Pakietu nr 5 (Aparat RTG) - Zestawienie parametrów i warunków wymaganych, pkt. 8, 9, 12

| 8. | Moc maksymalna ≥ 35 kW. |
| --- | --- |
| 9. | Maksymalne napięcie w radiografii ≤ 130 kV. |
| 12. | Maksymalna wartość nastaw mA ≥ 400 mA. |

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy cyfrowy aparat RTG przyłóżkowy jednego z wiodących producentów o następujących parametrach:

| 8. | Moc maksymalna ≥ 32 kW. |
| --- | --- |
| 9. | Maksymalne napięcie w radiografii ≤ 133 kV. |
| 12. | Maksymalna wartość nastaw mA ≥ 320 mA. |

Różnice zaproponowane w stosunku do tych wymaganych nie są wielkie i w żaden sposób nie ograniczają możliwości diagnostycznych aparatu, a zapis w obecnej postaci jedynie ogranicza konkurencję, co w myśl  ustawy o Zamówieniach Publicznych nie jest dla Zamawiającego korzystne.

Odpowiedź.

Zamawiający w punkcie 9 popełnił oczywistą omyłkę pisarską i zamiast ≥ 130 kV napisał ≤ 130 kV. Wiadomym jest, że lepszym parametrem jest wyższe maksymalne napięcie w radiografii. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje poprawki oczywistej omyłki pisarskiej i zmienia punkt 9 na  Maksymalne napięcie w radiografii ≥ 130 kV

Pozostałe parametry odbiegają znacznie od wymaganych. Wymagania postawione przez Zamawiającego w punktach 8 i 12 są minimalne, a według wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są aparaty z dużo wyższą mocą oraz nastawami mA (nawet 50kW i 450 mA). W związku 
z powyższym wymagania w parametrach 8 i 12 Zamawiający pozostawia bez zmian.

PYTANIE NR 3

Dotyczy Pakietu nr 5 (Aparat RTG)  - Zestawienie parametrów i warunków wymaganych, pkt. 16

| 16. | Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z gniazdka sieciowego (przy rozładowanych akumulatorach aparatu). |
| --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat, który nie pozwala na wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z gniazdka sieciowego (przy rozładowanych akumulatorach aparatu)? W praktyce technicy elektroradiologii po skończonym badaniu zawsze podłączają aparat do gniazdka sieciowego, dzięki czemu nie doprowadzają do rozładowania akumulatora aparatu. Należy również zauważyć, że naładowane akumulatory pozwalają na kilka godzin pracy, a w trakcie dnia aparat jezdny wykorzystywany jest zaledwie kilka razy.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wykazywał się starannością i prawidłową opieką nad sprzętem. Może zdarzyć się jednak sytuacja, że akumulatory aparatu będą rozładowane i Zamawiający chce mieć możliwość wykonania ekspozycji. W związku z tym Zamawiający pozostawia parametr bez zmian.

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 4

Dotyczy Pakietu nr 5 (Aparat RTG) - Zestawienie parametrów i warunków wymaganych, pkt. 21

| 21. | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,2 mm. |
| --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści aparat z lampą, której duże ognisko wynosi 1,3 mm? Jest to niewielka różnica, która w żaden sposób nie ogranicza możliwości diagnostycznych oferowanego aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający określił minimalne wymagania i nie chce rezygnować z parametrów, które wpływają na jakość diagnostyczną obrazu. Zamawiający oczekuje ofert na dostawę sprzętu z najlepszymi parametrami.

Zgodnie z SIWZ

PYTANIE NR 5

Dotyczy Pakietu nr 5 (Aparat RTG)  - Zestawienie parametrów i warunków wymaganych, pkt. 26

| 26. | Moc ogniska dużego ≥ 43 kW |
| --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta który posiada moc dużego ogniska 36,4 kW?

Proponowana wartość nie wpływa na pogorszenie pracy użytkownika, a tym samym na jakość uzyskiwanych ekspozycji oraz co najważniejsze nie ogranicza możliwości diagnostycznych aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający określił minimalne wymagania i nie chce rezygnować z parametrów, które wpływają na jakość diagnostyczną obrazu. Zamawiający oczekuje ofert na dostawę sprzętu z najlepszymi parametrami.

Zgodnie z SIWZ

PYTANIE NR 6,

Dotyczy Pakietu nr 5 (Aparat RTG) - Zestawienie parametrów i warunków wymaganych, pkt. 34, 37

| 34. | Rozdzielczość diagnostyczna matrycy efektywnej ≥ 2330 x 2846 pikseli. |
| --- | --- |
| 37. | Rozdzielczość przestrzenna ≥ 3,4 lp/mm. |

Czy Zamawiający dopuści detektor o parametrach:

| 34. | Rozdzielczość diagnostyczna matrycy efektywnej ≥ 2336 x 2836 pikseli. |
| --- | --- |
| 37. | Rozdzielczość przestrzenna ≥ 3,3 lp/mm. |

Jest to niewielka różnica, która bezpośrednio powiązana jest z rozmiarem piksela detektora i w żaden sposób nie wpływa na pogorszenie jakości diagnostycznej zdjęć RTG.

Odpowiedź:

Zamawiający określił minimalne wymagania i nie chce rezygnować z parametrów, które wpływają na jakość diagnostyczną obrazu. Zamawiający oczekuje ofert na dostawę sprzętu z najlepszymi parametrami.

Zgodnie z SIWZ

PYTANIE NR 7

Dotyczy Pakietu nr 5 (Aparat RTG)  - Zestawienie parametrów i warunków wymaganych, pkt. 41

| 41. | Ilość ekspozycji możliwych do wykonania na 1 baterii ≥ 500 |
| --- | --- |

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu, który pozwala na 200 ekspozycji możliwych do wykonania na 1 baterii. W praktyce przyłóżkowy, cyfrowy aparat RTG zawsze podłączony jest do gniazdka sieciowego, dzięki czemu bateria zawsze jest naładowana, a co najważniejsze w ciągu dnia aparatem przyłóżkowym robi się zaledwie kilka badań dziennie, a wciągu miesiąca kilkaset.

W związku z tym wymóg minimum 500 jest nieuzasadniony merytorycznie.

Odpowiedź:

Podawane przez producentów wartości ilości ekspozycji możliwych do wykonania na 1 baterii dotyczą nowego sprzętu czyli nowego detektora oraz nowych baterii. Wiadomym jest, że są to elementy zużywalne i w praktyce z czasem wartości te będą się zmniejszały. W związku z powyższym Zamawiający oczekuje dostawy najlepszych detektorów, które mimo zużycia będą wykazywały nadal wysokie parametry.

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 8

Dotyczy Pakietu nr 5 (Aparat RTG)  - Zestawienie parametrów i warunków wymaganych, pkt. 73

| 73. | Minimalna odległość ogniska lampy od kolumny ≤ 75cm. |
| --- | --- |

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie minimalnej odległości ogniska lampy od kolumny wynoszącej 75,3 cm. Jest to znikoma różnica, która w żaden sposób nie ogranicza ani nie utrudnia możliwości diagnostycznych aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i zmienia parametr 73 na: Minimalna odległość ogniska lampy od kolumny ≤ 75,3 cm.

PYTANIE NR 9

Dotyczy Pakietu nr 5 (Aparat RTG)  - Zestawienie parametrów i warunków wymaganych, pkt. 78

| 78. | Średnica kół tylnych ≥ 30 cm |
| --- | --- |

Zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie powyższego wymogu lub zmianę wymaganej wielkości tylnych kół na: ≥ 15 cm. Należy zauważyć, ze jest to parametr typowo konstrukcyjny i wielkość tylnych kół nie wpływa choćby na prędkość aparatu i jego możliwości skrętne.

Odpowiedź:

Im większa średnica kół tym łatwiejsze jest pokonywanie przeszkód podczas przemieszczania systemu. Aparat jezdny (jak jego nazwa wskazuje) będzie przemieszczał się w ramach szpitala i może czasem natrafić na przeszkodę np. związaną z progiem w windzie. Zamawiający zweryfikował rynek i zgodnie z posiadaną wiedzą na rynku dostępnych jest kilka rozwiązań spełniających postawiony w punkcie 78 wymóg. Zamawiający oczekuje ofert na dostawę sprzętu z najlepszymi parametrami.

Zgodnie z SIWZ

PYTANIE NR 10

Dotyczy Pakietu nr 5 (Aparat RTG)  - Zestawienie parametrów i warunków wymaganych, pkt. 83

| 83. | Prędkość max. w ruchu zmotoryzowanym ≥ 1,4 m/s. |
| --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści aparat, którego prędkość maksymalna wynosi 1,39 m/s., a maksymalna chwilowa prędkość wynosi 1,67 m/s.?

Proponowane wartości minimalnie się różnią od wymagających i w żaden sposób nie wpływają na jakość pracy i możliwości diagnostyczne aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i zmienia parametr 83 na Prędkość max. w ruchu zmotoryzowanym ≥ 1,39 m/s.

PYTANIE NR 11

Dotyczy wzoru umowy sprzedaży, §6 (Załącznik nr 4 do SIWZ)

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej z tytułu zwłoki w dostawie oraz w przypadku zwłoki 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji do wysokości 0,2% ceny brutto  za każdy dzień zwłoki.

Obecna wysokość kar umownych (2% ceny brutto za każdy dzień zwłoki) jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy pierwotnych zapisach umowy.

PYTANIE NR 12

Dotyczy Formularza ofertowego - pkt B. Cena ofertowa dla Pakietu nr 5  (Załącznik nr 1 do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę przedmiotu zamówienia w rozbiciu kwoty na dwie stawki VAT: 8% (dla aparatu RTG) oraz 23% (dla dodatkowego wyposażenia oferowanego w komplecie nie będącego wyrobem medycznym np: komputery, UPS itp.) - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatku VAT?

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana ma na celu umożliwienie Wykonawcy prawidłowe wystawienie faktury VAT zgodnie z art. 106 e ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. Zm), który nakłada obowiązek wskazania na fakturze stawki podatku, a ze względu na fakt, iż na przedmiot zamówienia składa się wyrób medyczny oraz inne niezbędne wyposażenie, które objęte jest dwiema różnymi stawkami podatku VAT tj. 8% i 23% , Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić na fakturze pozycje cenowe z odrębnymi stawkami podatku VAT, składające się łącznie na wynagrodzenie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga. Obowiązek wyboru stawki podatku VAT ciąży na Dostawcy.

Wykonawca 8

Dotyczy pakietu nr 5 – aparat RTG

Dotyczy SIWZ pkt. 7.1 Termin realizacji zamówienia i warunki dostawy. (Pakiet nr 5)

- Dla pakietu nr 5 Zamawiający określił czas realizacji zamówienia na 40 dni. Jednak dla innych pakietów 60 dni lub nawet 80 dni. Sprzęt rentgenowski ze względu na możliwość utraty próżni przez lamę rtg jest produkowany na zamówienie i w interesie Zamawiającego jest aby taki sprzęt  otrzymać. Wówczas Zamawiający będzie miał pewność, że podzespoły – a w szczególności lampa - pochodzą z bieżącej produkcji. Dodatkowo mając na uwadze jesienny czas, który może nieść ze sobą zwiększoną ilość zachorowań na Covid 19 oraz wprowadzenie dodatkowych ograniczeń prosimy o wydłużenie terminu dostawy z 40 dni na 80 dni. Zapewne realny czas dostawy będzie krótszy jednak pozwoli to potencjalnemu dostawcy na należytą realizację dostawy oraz zaproponowanie najlepszej możliwej ceny bez zakładania dodatkowego ryzyka poniesienia kar umownych, które są bardzo wysokie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia termin realizacji zamówienia dla pakietu nr 5  na 80 dni.

2.    Dotyczy Załącznika nr 3, pkt. 27 – Pakiet nr 5. Filtry dodatkowe 1mmAl+0.1mmCu, 1mmAl+0.2mmCu nie zasłaniająca wiązki świetlnej kolimatora – TAK.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje filtracji wbudowanej w kolimator.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Wykonawca 9

Dotyczy pakietu nr 5 – aparat RTG

Pytanie 1 Pkt 4 „Masa aparatu z akumulatorami ≤ 500 kg” Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy przyłóżkowy aparat RTG, którego waga wynosi 520 kg? Większa waga nie ma znaczenia dla personelu, a za to zwiększa stabilność urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający określił minimalne wymagania i nie chce rezygnować z parametrów, które wpływają na komfort obsługi aparatu. Zamawiający będzie wykazywał się starannością i prawidłową opieką nad sprzętem oraz będzie starał się utrzymywać stan naładowania akumulatorów na właściwym poziomie. Jednak może zdarzyć się sytuacja w której akumulatory będą rozładowane a system będzie trzeba przetransportować, a w takiej sytuacji niższa waga będzie istotna. W związku z tym Zamawiający pozostawia parametr bez zmian.

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 Pkt 52 „Ilość programów anatomicznych ≥ 200” Czy Zamawiający zrezygnuje z punktacji, która nie posiada żadnych podstaw technicznych i służy jednie ograniczeniu konkurencji poprzez promowanie określonych wytwórców?

Odpowiedź:

Zamawiający określił minimalne wymagania i nie chce rezygnować z parametrów, które wpływają na łatwość obsługi aparatu. Według wiedzy Zamawiającego na rynku istnieje wiele produktów posiadających dużo więcej programów anatomicznych niż ilość wymagana przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje ofert na dostawę sprzętu z najlepszymi parametrami.

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3 Pkt 70 „Wysokość transportowa złożonej kolumny ≤ 160 cm.” Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy przyłóżkowy aparat RTG, którego wysokość podczas transportu wynosi 199 cm (jednostka jeżdżąca ze złożoną lampą ma wysokość 130 cm, tylko kolumna się nie składa). Nie ma to wpływu na widoczność osoby, która prowadzi aparat, a także nie ma problemu w trakcie przemieszczania się aparatu po placówce (np. przez drzwi).

Odpowiedź

Zamawiający określił minimalne wymagania i nie chce rezygnować z parametrów, które wpływają na komfort oraz bezpieczeństwo obsługi aparatu. Niewielka wysokość transportowa złożonej kolumny umożliwia technikowi pełną widoczność podczas jazdy bez wychylania się na boki. 
W związku z tym Zamawiający pozostawia parametr bez zmian.

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 Pkt 72 „Maksymalna wysokość ogniska lampy od podłogi ≥ 200 cm” Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy przyłóżkowy aparat RTG, którego maksymalna wysokość ogniska lampy od podłogi wynosi 199 cm? Wysokość jest niewiele mniejsza od wymaganego i nie wpływa na funkcjonalność aparatu.

Odpowiedź

Zamawiający określił minimalne wymagania i nie chce rezygnować z parametrów, które wpływają na walory użytkowe aparatu. W związku z tym Zamawiający pozostawia parametr bez zmian.

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 Pkt 83 „Prędkość max. w ruchu zmotoryzowanym ≥ 1,4 m/s” Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy przyłóżkowy aparat RTG, którego prędkość max. w ruchu zmotoryzowanym wynosi 1,38 m/s? Różnica jest niewielka (0,02 m/s) i nie jest odczuwalna w codziennym użytkowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i zmienia parametr 83 na Prędkość max. w ruchu zmotoryzowanym ≥ 1,38 m/s.

Pytanie 6 Pkt 86 „Pełna integracja aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem archiwizacji PACS firmy INFINITT” Spółka prosi o wskazanie, czy integracja z systemem RIS/PACS ma odbyć się na koszt Wykonawcy czy Zamawiającego. Prosimy o doprecyzowanie, czy Wykonawca powinien wziąć te koszty na siebie czy też Zamawiający dostarczy gotowe licencje.

Odpowiedź.

Zamawiający dostarczy licencje wymagane w punkcie 86 będące po stronie systemu. Za wszelkie prace i licencje będące po stronie aparatu wymagane do prawidłowego działania odpowiada Wykonawca.