Bydgoszcz 2021.04.19

dot. Postępowanie na dostawę sprzętu i wyposażenia w ramach projektu

pn.: „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane 
       z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Nr post. 022/4/2021

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 19.04.2021r wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania nr 022/4/2021

Wykonawca 1.

Pytania:   ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Numer pakietu: 2

Nazwa: Zestaw składający się z 16 pomp strzykawkowych, 2 pomp objętościowych, oprogramowania oraz 1 stacji dokującej

POMPA STRZYKAWKOWA

Lp 16

Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z automatyczną funkcją antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa  ≤0,35 ml maks. dla strzykawki 50 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Lp 20

Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z możliwością programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, g, mmol, mjedn., jedn., cal, kcal, mEq –  na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Lp.22

Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową  z dwoma rodzajami bolusa :

Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h

Bolus programowany (dawka lub objętość / czas): 0,1–99,9 ml  0,01–9999 jedn. / 1 sekundę – 24 h.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Lp. 24

Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową  z funkcją programowania objętości do podania (VTBD)0,1- 999 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Lp.32

Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową  z wskaźnikiem pracy pompy widoczne z min.4 metrów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

LP. 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie/ pompy strzykawkowej z portami komunikacyjnymi  RS 232  i USB a Ethernet prze stację dokującą?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

POMPA OBJĘTOŚCIOWA

Lp 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy objętościowej z zasilaniem z akumulatora wewnętrznego  pow. 8 h przy 25 ml/h i pow. 5 h przy 1500 ml/h ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Lp 17

Czy Zamawiający zgodzi się na zaaferowanie pompy objętościowej z możliwością programowania infuzji w jednostkach dawki ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h μg/min, μg/h, μg/kg/min, μg/kg/h mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m²/h, mg/m²/24h g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h mUnit/min, mUnit/kg/min, mUnit/kg/h Unit/min, Unit/h, Unit/kg/min, Unit/kg/h kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h mL/kg/min, mL/kg/h, mL/kg/24h ?

Lp. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy objętościowej z dwoma rodzajami bolusa

Dwa rodzaje bolusa:

Bolus bezpośredni: Szybkość: 50–1500 ml/h (przyrost o 50 ml/h).

Bolus programowany (dawka lub objętość / czas): 0,1–1000 ml 0,01–9999 jedn. / 1 sekundę – 24 h.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Lp. 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy objętościowej  z wskaźnikiem pracy pompy widoczne z min. 4 metrów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Lp. 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie/ pompy objętościowej z portami komunikacyjnymi  RS 232 I USB a Ethernet prze stację dokującą?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Wymagania podstawowe  - oprogramowanie

Lp. 2

Czy Zamawiający ma na myśli dodatkowe oprogramowanie do wizualizacji na ekranie pracy pomp,  alarmów i ostrzeżeń  czy oprogramowanie do samodzielnego tworzenia bazy leków?

Odpowiedź: TAK.

Wykonawca nr 2.

Pakiet nr 2.

W ramach wyrównania szans konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Parametry w podpunktach „Pozostałe” / „Stacje dokujące” / „Wymagania podstawowe” pozostają według zapisów SWIZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ponieważ jest to uzupełnienie istniejącej infrastruktury i sprzęt musi być w pełni kompatybilny.