Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Numer pakietu: 2

Nazwa: Zestaw składający się z 16 pomp strzykawkowych, 2 pomp objętościowych, oprogramowania oraz 1 stacji dokującej

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ                            ....................................................…

Rok produkcji …………………………..

Oddział OIOM posiada pompy serii Agilia firmy Fresenius Kabi. Wymagane elementy rozszerzające system to kolejne pompy strzykawkowe, objętościowe oraz stacje dokujące. Rozszerzenie istniejącego systemu wymaga komponentów w pełni kompatybilnych z istniejącym już systemem.

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
| Zestaw składający się z 16 pomp strzykawkowych, 2 pomp objętościowych, oprogramowania oraz 1 stacji dokującej |  |
|  | Ogólne |  |
|  | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF |  |
|  | Wymagania podstawowe |  |
|  | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. |  |
|  | Masa pompy wraz z zaciskiem umożliwiającym mocowanie na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie pompy do oferowanej stacji dokującej wraz z umieszczonym na pompie uchwytem mocującym do stojaka lub szyny |  |
|  | Automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w oferowanej stacji dokującej |  |
| Mocowanie strzykawki |
|  | Mocowanie strzykawki do czoła pompy |  |
|  | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml |  |
| Programowanie infuzji |
|  | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 – 1200 ml/godz. |  |
|  | Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  |
|  | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę). |  |
|  | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji |  |
|  | Dwa rodzaje bolusa: Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu |  |
|  | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin |  |
|  | Ciągły pomiar ciśnienia w linii |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 20 poziomów |  |
|  | Funkcja KVO |  |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. |  |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) |  |
|  | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów |  |
|  | Klawiatura symboliczna |  |
|  | Komunikaty tekstowe w języku polskim |  |
|  | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia |  |
|  | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ekranu głównego oraz zawartości menu do potrzeb oddziału |  |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) |  |
| Układ alarmów |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  |
|  | Alarm pustej strzykawki |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja |  |
|  | Alarm okluzji |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  |
|  | Alarm braku lub źle założonej strzykawki |  |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. |  |
|  | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji. |  |
| Pozostałe |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) |  |
|  | Port komunikacji RS232, USB, Ethernet |  |
|  | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 szt. Zasilane jednym przewodem |  |
| Ogólne |
|  | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF |  |
|  | Wymagania podstawowe |  |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 godz. przy przepływie 125 ml/godz. |  |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤2 kg |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie pompy do oferowanej stacji dokującej |  |
|  | Automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w oferowanej stacji dokującej |  |
|  | Ręczne (nieautomatyczne) zamykanie drzwiczek |  |
|  | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |  |
|  | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 do 1500 ml/godz. |  |
|  | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng/godz, ng/kg/min, ng/kg/godz, ng/m2/24h, μg/min, μg/godz, μg/kg/min, μg/kg/godz, μg/m2/min, μg/m2/godz, mg/min, mg/godz, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/godz, mg/kg/24h, mg/m2/min, mg/m2/godz, g/godz, g/kg/min, g/kg/godz, g/m2/min, g/m2/godz, g/m2/24h, mU/min, mU/godz, mU/kg/min, mU/kg/godz, mU/m2/min, mU/m2/godz, U/min, U/h, U/kg/godz, U/kg/24h, U/m2/min, U/m2/godz, mEq/min, Eq/godz, mEq/kg/min, mEq/kg/godz, mEq/m2/min, mEq/m2/godz, mEq/m2/24h, mmol/godz, kcal/godz, kcal/24h, kcal/kg/godz, kcal/kg/24h |  |
|  | Funkcja programowania infuzji Narastająca/opadająca do podaży lipidów |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  |
|  | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. |  |
|  | Dwa rodzaje bolusa: Ręczny - szybkości podaży minimum 50 – 1500 ml/h Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-100 jednostek / 0,1 - 1500 ml, automatyczne wyliczenie czasu |  |
|  | Dokładność pompy +/- 5% |  |
|  | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu |  |
|  | Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP |  |
|  | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie |  |
|  | Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 168 godzin |  |
|  | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 15 poziomów |  |
|  | Funkcja KVO |  |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. |  |
|  | Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start |  |
|  | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie od 50 – 750 mmHg |  |
|  | Wskaźnik pracy pompy widoczny z min. 5 metrów |  |
|  | Rejestr zdarzeń min. 1500 – zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym |  |
|  | Trendy graficzne ciśnienia, objętości lub dawki oraz szybkości infuzji – możliwość podglądu na ekranie pompy w czasie infuzji |  |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) |  |
|  | Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut |  |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) |  |
|  | Alarmy i ostrzeżenia |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja |  |
|  | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  |
|  | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm |  |
|  | Alarm powietrza w linii |  |
|  | Pozostałe |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) |  |
|  | Port komunikacji RS232, USB, Ethernet |  |
|  | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 szt. zasilane jednym przewodem |  |
| Stacje dokujące |
|  | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 |  |
| Wymagania podstawowe |
|  | Stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie 8 oferowanych pomp strzykawkowych i objętościowych |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie oferowanych pomp w stacji dokującej wraz z umieszczonym na pompie uchwytem mocującym do stojaka lub szyny oraz uchwytem transportowym |  |
|  | Dowolna zmiana miejsca pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp – możliwość niezależnego umieszczania i wyjmowania pomp w i z stacji |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji. |  |
|  | Złącze na podczerwień umożliwiające przesył danych z pomp infuzyjnych |  |
|  | Masa stacji dokującej maksymalnie 6,5 kg bez stojaka. |  |
| 1. | Licencja dożywotnia na oprogramowanie |  |
| 2. | Oprogramowanie zawierające wizualny system alarmów i ostrzeżeń pracy pomp oraz oprogramowanie do samodzielnego tworzenia bazy leków |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Szkolenie personelu |  |