Bydgoszcz 2022.03.18

dot. Postępowania na dostawę i montaż

cyfrowego aparatu sufitowego RTG

Nr post. 022/1/2022

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 11.03.2022r wpłynęło następujące pytanie dotyczące prowadzonego postępowania nr 022/1/2022:

Wykonawca nr 1

Dotyczy SWZ:

- Dotyczy SWZ rozdz. 4: Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu umowy do 60 dni od podpisania umowy. Obecnie z uwagi na panującą pandemię Covid-19 oraz związaną z tym zwiększoną ilość zamówień urządzeń medycznych, w tym urządzeń do diagnostyki obrazowej, terminy ich produkcji są wydłużone w stosunku do okresu przed rozpoczęciem pandemii. Dodatkowo na rynku obserwuje się kryzys, jeśli chodzi o dostępność układów elektronicznych, niezbędnych do produkcji szerokiej gamy urządzeń, w tym aparatów medycznych. W związku z tym prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 12 tygodni od dnia podpisania umowy. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie oferty.

Odp. Zgodnie z modyfikacją SWZ z dnia 04.03.2022r. został wydłużony termin realizacji do 90 dni

Dotyczy Załącznika nr 3:

- Dotyczy WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE, KOLUMNA SUFITOWA LAMPY RTG, pkt. 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu z zakresem ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie wynoszącym 190cm. Brakujący zakres ruchu jest nieduży (10 cm) i nie będzie miał znaczącego wpływu na funkcjonalność zawieszenia sufitowego aparatu. Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE, KOLUMNA SUFITOWA LAMPY RTG, pkt. 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu z zakresem obrotu lampy wokół osi pionowej wynoszącym 315 stopni. Brakujący zakres ruchu jest nieduży (15 stopni) i nie będzie miał znaczącego wpływu na funkcjonalność zawieszenia sufitowego aparatu. Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE, KOLUMNA SUFITOWA LAMPY RTG, pkt. 19

Czy przez „detektor w pionie i poziomie” Zamawiający rozumie ułożenie detektora w szufladzie (landscape/portrait) czy położenie szuflady z detektorem względem podłogi (statyw pochylany)?

Odp. Detektor w pionie i poziomie

- Dotyczy WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE, KOLUMNA SUFITOWA LAMPY RTG

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że wyposażenie aparatu w zmotoryzowany ruch obrotu lampy wokół osi poziomej znacząco usprawni proces przygotowania aparatu do wykonania ekspozycji. Proponujemy zatem wprowadzenie punktacji dla tej wartości wymagań technicznych:

| Automatyczny, zmotoryzowany ruch obrotu lampy w osi poziomej | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie, bez punktacji

- Dotyczy WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE, KOLUMNA SUFITOWA LAMPY RTG, pkt. 21

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli bezprzewodowy pilot do zdalnego sterowania posiada możliwość sterowania ruchem pionowym szuflady z detektorem w statywie odległościowym, możliwość kolimacji wiązki oraz włączanie podświetlenia pola kolimacji?

Ruch pionowy lampy jest realizowany automatycznie i jest ruchem nadążnym za ruchem pionowym szuflady z detektorem w statywie odległościowym

Odp. Zamawiający nie uzna wymagania za spełnione

- Dotyczy WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE, LAMPA RTG I KOLIMATOR, pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający lampę RTG o rozmiarze ogniska dużego ≤ 1,3 (Zgodnie z IEC 60336)?

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odp. Zamawiający nie dopuści ogniska większego

- Dotyczy WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE, GENERATOR RTG, pkt. 35

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający generator wysokiej częstotliwości o wartości maksymalnej 70 kHz?

Parametr ten jest ściśle związany ze specyfikacją techniczną generatora i nie ma wpływu na kliniczne działanie systemu. Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odp. Zamawiający nie dopuści proponowanego generatora

- Dotyczy WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE, UNIWERSALNY STÓŁ DIAGNOSTYCZNY, pkt. 43

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający uniwersalny stół diagnostyczny o minimalnej wysokości blatu od podłogi ≤ 58cm?

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację

|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi. | ≤ 58 cm | ≤ 55 cm – 10 pkt >55 cm – 0 pkt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Dotyczy WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE, UNIWERSALNY STÓŁ DIAGNOSTYCZNY, pkt. 48

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający uniwersalny stół diagnostyczny o zakresie ruchu poprzecznego blatu ≥ 22cm?

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści proponowanego ruchu poprzecznego

- Dotyczy WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE, STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH, pkt. 59

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że w przypadku zastosowań aparatu do badań kończyn dolnych, duże znaczenie dla komfortu pacjenta oraz pracy technika ma wartość minimalnej możliwej odległości środka panela, licząc od podłogi. Proponujemy zatem wprowadzenie punktacji dla tej wartości wymagań technicznych:

| Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi. | ≤ 35 cm | ≤ 28.5 cm – 10 pkt Pozostałe – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. Odp. Tak, Zamawiający wprowadza proponowana punktacje

- Dotyczy WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE, STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH, pkt. 67

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli na statywie znajduje się znacznik „gotowy do ekspozycji” oraz „ekspozycja wstrzymana”?

Odp. Zamawiający nie uzna wymagania za spełnione

- Dotyczy WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE, DETEKTOR BEZRZEWODOWY, pkt. 73

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że parametr wartości rozdzielczości detektora ma decydujące znaczenie dla wydajności i dokładności obrazowania. Wartości parametrów DQE, MTF oraz rozdzielczości mają bezpośredni wpływ na jakość obrazowania niewielkich obiektów i struktur. Proponujemy zatem wprowadzenie punktacji dla tej wartości wymagań technicznych:

| Rozdzielczość detektora (liczba pikseli). | ≥ 6,0 mln | ≥ 15 mln – 20 pkt ≥ 10 mln – 10 pkt Pozostałe – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Pozytywna odpowiedź pozwoli na zaoferowanie najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych na rynku oraz pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie, Zamawiający nie wprowadzi dodatkowej punktacji

- Dotyczy WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE, DETEKTOR BEZRZEWODOWY, pkt. 74

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że rozmiar pojedynczego piksela detektora ma decydujące znaczenie dla wydajności i dokładności obrazowania. Wartości parametrów DQE, MTF oraz rozmiaru pojedynczego piksela mają bezpośredni wpływ na jakość obrazowania niewielkich obiektów i struktur. Proponujemy zatem wprowadzenie punktacji dla tej wartości wymagań technicznych:

| Rozmiary piksela. | ≤ 150 µm | ≥ 100 µm - 10 pkt Pozostałe – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Pozytywna odpowiedź pozwoli na zaoferowanie najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych na rynku oraz pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie, Zamawiający nie wprowadzi dodatkowej punktacji

- Dotyczy WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE, DETEKTOR BEZRZEWODOWY, pkt. 78

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że wartości parametrów DQE, MTF oraz rozdzielczości mają bezpośredni wpływ na jakość obrazowania niewielkich obiektów i struktur. Proponujemy zatem wprowadzenie punktacji dla tej wartości wymagań technicznych:

| DQE | ≥ 70 % | ≥ 75% - 10 pkt Pozostałe – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Pozytywna odpowiedź pozwoli na zaoferowanie najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych na rynku oraz pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie, Zamawiający nie wprowadzi dodatkowej punktacji

- Dotyczy WYMAGANIA TECHNICZNE – GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY, pkt. 99

- Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

- W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

- Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?

Odp. Tak, Zamawiający zapewni łącze internetowe ( odp. a )

- Dotyczy WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI DODATKOWE, pkt. 101

Czy Zamawiający posiada wolne licencje?

Odp. Nie, Zamawiający nie dysponuje wolnymi licencjami. Obowiązek pełnego podłączenia i konfiguracji aparatu RTG wraz z zakupem niezbędnych licencji spoczywa na wykonawcy

Dotyczy Wzoru umowy:

- Par. 5 ust. 2:

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odp. Zamawiający wydłużył termin realizacji do 90 dni, dlatego wysokość kary pozostaje

- Par. 6 ust. 1:

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje doprecyzowanie § 6 ust. 1 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, a dodatkowo jej tak istotne wydłużenie, wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z  tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc następujące brzmienie § 6 ust. 1:

„1. Sprzedający udziela gwarancji na okres ….. miesięcy licząc od daty uruchomienia sprzętu objętego umową, a wszelkie naprawy wykonywane będą na koszt Sprzedawcy. Niezależnie od gwarancji Kupującemu przysługują uprawnienia z rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów o rękojmi.”

Odp. Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy w projekcie umowy

- Par. 6 ust. 3:

Jak rozumiemy Zamawiający chce uzyskać gwarancję jakości tj. dotyczącą jakości produktu i dotyczącą „wad tkwiących w produkcie”. Gwarant w związku z tym nie powinien jednocześnie odpowiadać za sytuacje, gdy awaria spowodowana została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów trzecich. Objęcie takich usterek gwarancją może prowadzić do istotnego zwiększania ceny usługi, gdyż Wykonawca będzie musiał wziąć na siebie dużo większe ryzyko. Nie jest możliwe także uwzględnienie gwarancji, gdy szkoda powstała wskutek nieprawidłowo obsługiwania lub serwisowania urządzenia (przez następcę wykonawcy) jako sprzecznych z istotą gwarancji. Prosimy o doprecyzowanie par. 6 ust. 3 przez dodanie w/w okoliczności, które odzwierciedlają zakres gwarancji jakości a jednocześnie przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy w następujący sposób:

„3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe: (i) z winy Kupującego, w tym eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego lub osoby trzecie niezgodnej z jego przeznaczeniem , w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania lub najnowszą instrukcją serwisową; (ii) wskutek mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady; (iii) wskutek jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych; (iv) wskutek uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.), (v)normalnego zużycia rzeczy.”

Odp. Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy w projekcie umowy

- Par. 6 ust. 6:

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie wymogu dotyczącego czasu reakcji serwisowej i zmianę zapisu w ust. 6 na następujący:

„Czas reakcji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego wynosi max. …… godz. (liczone dni robocze od poniedziałku do piątku włącznie). W przypadku przekroczenia w/w terminu Kupującemu przysługuje kara umowna za zwłokę w wysokości 500,00 PLN brutto za każdy dzień przekroczenia terminu”.

Proponowane brzmienie ust. 6 jest zgodne z wymogiem wskazanym w Załączniku nr 3, punkt 99.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowana zmianę

- Par. 8 ust. 3:

Określenie górnego limitu naliczenia kary umownej na tak wysokim poziomie w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

W związku z powyższym proponujemy obniżenie górnego limitu naliczenia kary umownej do wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego umową.

Odp. Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy w projekcie umowy

- Dodanie par. 9a o sile wyższej:

Proponujemy dodanie kolejnego par. 9a o sile wyższej z uwagi na brak regulacji kwestii postępowania przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej:

„§ 9a

Siła wyższa

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.”

Odp. Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy w projekcie umowy

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku konieczności powierzenia danych osobowych dla celów realizacji Umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę lub innym ustalonym przez Strony?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy prac instalacyjnych:

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie przygotuje aparat istniejący do demontażu tj. usunie dane pacjentów oraz wykona dekontaminację urządzenia.

Odp. Tak, Zamawiający usunie dane pacjentów i dokona dekontaminacji urządzenia

- Prosimy o podanie parametrów pomieszczeń (pomieszczenia badań, sterowni, pomieszczenia technicznego jeżeli jest przewidziane): wymiarów, wysokości pomieszczeń: podłoga- strop, podłoga-belka (podciąg)/ inne elementy konstrukcyjne, podłoga- sufit podwieszany. Prosimy o udostępnienie rysunków.

Odpowiedź:

Z uwagi na istotne znaczenie oraz konieczność fachowej oceny przedmiotowych parametrów, należy je pozyskać poprzez analizę dokumentacji projektowej oraz wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń. W tym celu Zamawiający udostępnia zarówno dokumentacje do wglądu jak i możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń.

- Prosimy o przekazanie informacji dotyczących konstrukcji stropów pod i nad pomieszczeniem RTG.

Odp:

Strop nad pracownią o konstrukcji drewnianej. Strop pod pracownią płyta Kleina lub belkowo-pustakowy.

Z uwagi na istotne znaczenie elementów i parametrów konstrukcyjnych stropów, należy pozyskać oczekiwane i wymagane dane poprzez analizę dokumentacji projektowej. W tym celu Zamawiający udostępnia zarówno dokumentacje do wglądu jak i możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń.

- Prosimy o potwierdzenie, że w ramach terminu realizacji Zamawiający wymaga jedynie wstępnego szkolenia podstawowego z obsługi aparatu RTG. Szkolenia aplikacyjne zostaną wykonane w późniejszym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie o uzyskaniu zgody na eksploatację aparatu.

Odp. Tak

- Prosimy o potwierdzenie, że będzie możliwość dojazdu do budynku samochodu z dostawą urządzenia – samochód typ SOLO oraz wyłączenie placu do rozładunku dostawy około o wymiarach 20 x 15 m.

Odp. Zamawiający nie dysponuje tak dużym placem. Wizja lokalna jest miedzy innymi po to aby wykonawca zapoznał się z obiektem znając własne potrzeby i wymagania do realizacji zadania

- Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku istnienia ograniczeń wjazdu do miejsca dostawy Zamawiający wyrazi zgodę lub uzyska własnym staraniem zgodę na przejazd/ dojazd trasportu?

Odp. Wszelkie sprawy logistyczne z transportem są po stronie wykonawcy

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotuje zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi drogę transportu urządzenia od placu rozładunku do pomieszczenia pracowni RTG.

Odp. Wszelkie sprawy logistyczne z transportem są po stronie wykonawcy

- Czy niezbędne będzie poniesienie opłat związanych z realizacją dostawy i instalacji urządzenia między innymi dotyczącymi parkowania pojazdów, zużycia energii elektrycznej, ochrony w przypadku wejścia na teren obiektu, itp.? Jeżeli tak. Prosimy o podanie wysokości tych opłat.

Odp. Na terenie Zamawiającego nie sa ponoszone opłaty związane z parkowaniem, ochrona

- Prosimy o potwierdzenie, że roboty budowlane związane z przygotowaniem pomieszczeń do instalacji urządzeń oraz przygotowaniem infrastruktury będą wykonane przez Zamawiającego zgodnie z przekazanymi przez wykonawcę wytycznymi instalacyjnymi.

Odp. Brak możliwości technicznych i kadrowych do wykonania tych robót we własnym zakresie. Wykonanie tych prac leży po stronie wykonawcy

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykona między innymi prace budowlane niezbędne do rozpoczęcia instalacji urządzenia między innymi: koryta kablowe, instalacje lamp ostrzegawczych wskazujących pracę urządzeń, wyłączniki awaryjne systemów, instalacje dla kasety Y, główny przewód elektryczny zasilający, gniazda elektryczne, IT, przygotuje zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi konstrukcję stropu oraz warstw posadzkowych umożliwiającą posadowienie urządzenia i jego montaż, zapewni sprawną instalację wentylacji i klimatyzacji.

Odp. Brak możliwości technicznych i kadrowych do wykonania tych robót we własnym zakresie. Wykonanie tych prac leży po stronie wykonawcy

- Prosimy o jego udostępnienie projekt osłon stałych dla obecnie funkcjonującego systemu w pracowni.

Odp. Projekt osłon stałych znajduje się w dyspozycji i do wglądu w pracowni RTG

- Prosimy o informację, czy Zamawiający wykona projekt osłon stałych dla nowego aparatu.

Odp. Wykonanie projektu osłon stałych leży po stronie wykonawcy

- Prosimy o przekazanie informacji dotyczących funkcji sąsiadujących pomieszczeń (nad, pod, obok) w stosunku do pomieszczenia RTG.

Odp.

Funkcja pomieszczeń sąsiadujących w stosunku do pomieszczenia, w którym znajduje się aparat rtg:

- od strony wschodniej korytarz/komunikacja,

- od strony północnej Oddział Internistyczno-Zakaźny (gab. Zabiegowy),

- od strony południowej sterownia i przebieralnia RTG,

- od strony zachodniej ściana zewnętrzna budynku (nie ma pomieszczeń),

- kondygnacja poniżej Oddział Obserwacyjno-Zakaźny (gab. Zabiegowy, kuchnia oddziałowa z zmywalnią),

- kondygnacja powyżej pomieszczenia laboratorium (pracownia molekularna, pom. biurowe).

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie wykona wymagane osłony dla pomieszczenia RTG i zagwarantuje skuteczną ochronę dla ludzi przed promieniowaniem RTG, jeżeli okaże się, że istniejące osłony są niewystarczające.

Odp. Brak możliwości technicznych i kadrowych do wykonania tych robót we własnym zakresie. Wykonanie tych prac leży po stronie wykonawcy

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykona we własnym zakresie badania skuteczności osłon w pomieszczeniu RTG przez akredytowaną jednostkę badawczą.

Odp. Wykonanie tych prac leży po stronie wykonawcy

- Czy w ramach umowy Zmawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej? Jeżeli tak prosimy o wyspecyfikowanie zawartości wymaganej dokumentacji.

Odp.

Jeżeli będzie się to wiązało z wykonaniem robót budowlanych w jakiejkolwiek branży to Zamawiający wymaga:

-opracowania , uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem wszystkich wymaganych decyzji i pozwoleń,

- prowadzenia robót budowlanych pod nadzorem osób z uprawnieniami budowlanymi w wymaganej specjalności i zakresie,

-sporządzenia i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej przez projektanta i kierownika budowy, jeżeli będzie ustanowiony/powołany to również przez inspektora nadzoru. Zakres i forma dokumentacji projektowej zgodnie z U ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Przy projektowaniu, realizowaniu robót oraz wszelkich prac związanych z zamówieniem należy mieć na uwadze, że budynek w którym znajduje się pracownia rtg, wpisany jest do ewidencji zabytków i objęty jest opieką konserwatorską.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie wykona identyfikację wizualną (tabliczki informacyjne, naklejki, tablice ostrzegawcze itp.) dla pomieszczeń RTG oraz pomieszczeń technicznych, sterowni.

Odp. Wizualizacja na dzień dzisiejszy jest wykonana, jeśli w trakcie zostanie zniszczona lub należy dodatkowo wykona to lezy to po stronie wykonawcy

- Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wydłuży czas realizacji w sytuacji, gdy nie będzie w stanie przekazać Wykonawcy pomieszczeń do montażu urządzeń w wymaganym terminie lub infrastruktura wymagana do uruchomienia urządzeń nie będzie umożliwiała zakończenia realizacji umowy.

Odp. Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji

- Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający zapewni odpowiednie warunki magazynowe do przechowywania systemu RTG w przypadku gdy pomieszczenia pracowni lub infrastruktura techniczna nie będą gotowe w umówionym wcześniej terminie.

Odp. Zamawiający nie dysponuje dodatkowymi pomieszczeniami. To wykonawca decyduje o czasie i kolejności prac.

Wykonawca nr 2

1. Dotyczy „I INFORMACJE OGÓLNE” pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści system RTG który nie oznacza swoją marką detektorów dostarczanych przez lidera rynku, japońską firmę Canon, co w następstwie prowadzi do dodatkowej deklaracji zgodności? Zamawiający przy tym rozwiązaniu ma pewność, że detektory są najwyższej jakości.

Odp. Nie , Zamawiający nie dopuszcza

2. Dotyczy „II KOLUMNA SUFITOWA LAMPY RTG” pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści system RTG który posiada zakres pionowego ruchu lampy wynoszący 157 cm? Jest to tylko 3 cm mniej niż wymaga Zamawiający. Dopuszczenie wyżej wymienionego parametru pozwoli na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Odp. Tak , Zamawiający dopuszcza

4. Dotyczy „II KOLUMNA SUFITOWA LAMPY RTG” pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści system RTG który nie posiada automatycznej zmiany orientacji informacji wyświetlanych na panelu o ±90° wraz z obrotem kołpaka lampy ±90°?

Odp. Nie , Zamawiający nie dopuszcza

5. Dotyczy „II KOLUMNA SUFITOWA LAMPY RTG” pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści system RTG który posiada panel LCD 6” zlokalizowany na kołpaku który jednak nie umożliwia odczytu i ustawiania parametrów ekspozycji?

Odp. Nie , Zamawiający nie dopuszcza

6. Dotyczy „II KOLUMNA SUFITOWA LAMPY RTG” pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści system RTG który nie posiada opcji bezpośredniej modyfikacji pojedynczych parametrów ekspozycji: kV, mAs, wielkości ogniska oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy RTG bez konieczności zmiany programu anatomicznego? Taka ilość możliwości zmiany parametrów na kołpaku powoduje wysokie ryzyko przypadkowej zmiany, co za tym idzie potrzebę ponownej ekspozycji zgodnie z protokołem.

Odp. Nie , Zamawiający nie dopuszcza

7. Dotyczy „II KOLUMNA SUFITOWA LAMPY RTG” pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści system RTG który nie wyświetla danych pacjenta jak imię i nazwisko na kołpaku lampy?

Odp. Nie , Zamawiający nie dopuszcza

9. Dotyczy „IV GENERATOR RTG” pkt. 35

Zdolność penetracji wiązki rentgenowskiej zależy od energii fotonów. Energia fotonów zależna jest od prędkości elektronów uderzających w anodę lampy rentgenowskiej. Prędkość elektronów natomiast zależy od zastosowanego napięcia (kVp) między anodą a katodą. Na jakość diagnostyczną zdjęcia RTG wpływa wysokość napięcia jakie jest w stanie wytworzyć generator, nowoczesne konstrukcje generatorów nie wymagają szybszego odświeżania niż 25 kHz. Wykonawca dołącza materiały potwierdzające wypisaną zasadę działania promieniowania, oraz omawiające resztę składowych wpływających na jakość diagnostyczną obrazu RTG. Czy zamawiający mając na względzie zwiększenie konkurencyjności ofert dopuści do postępowania system posiadający wysokiej klasy, nowoczesny generator o mocy 65 kW jednak o częstotliwości odświeżania 25 kHz?

Odp. Nie , Zamawiający nie dopuszcza

10. Dotyczy „IV GENERATOR RTG” pkt. 37

Czy Zamawiający dopuści system RTG który posiada maksymalny prąd w radiografii wynoszący 650 mA?

Odp. Nie , Zamawiający nie dopuszcza

11. Dotyczy „IV GENERATOR RTG” pkt. 38

Czy Zamawiający dopuści system RTG który posiada maksymalną wartość mAs wynoszącą 500?

Odp. Nie , Zamawiający nie dopuszcza

12. Dotyczy „ V UNIWERSALNY STÓŁ DIAGNOSTYCZNY” pkt. 43

Czy Zamawiający dopuści system RTG który posiada minimalną wysokość blatu od podłogi wynoszącą 58 cm? Jest to różnica tylko 3 cm względem wymogów Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację

|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi. | ≤ 58 cm | ≤ 55 cm – 10 pkt >55 cm – 0 pkt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13. Dotyczy „ V UNIWERSALNY STÓŁ DIAGNOSTYCZNY” pkt. 48

Czy Zamawiający dopuści system RTG który posiada zakres ruchu poprzecznego blatu wynoszący 24 cm? Jest to tylko centymetr mniej niż wymaga Zamawiający.

Odp. Tak , Zamawiający dopuszcza

14. Dotyczy „ V UNIWERSALNY STÓŁ DIAGNOSTYCZNY” pkt. 50

Czy Zamawiający dopuści system RTG który posiada odległość zewnętrzną powierzchni płyty stołu – detektor wynoszącą 88 mm? Jest to różnica tylko 8 mm z wymaganiami Zamawiającego.

Odp. Tak , Zamawiający dopuszcza

15. Dotyczy „ V UNIWERSALNY STÓŁ DIAGNOSTYCZNY” pkt. 55

Czy Zamawiający dopuści system RTG którego szuflada w stole nie śledzi ruchów lampy wzdłuż osi długiej stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora?

Odp. Nie , Zamawiający nie dopuszcza

16. Dotyczy „ VI STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH” pkt. 59

Zamawiający dopuszcza aparat który posiada minimalną możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi wynoszącą 40 cm?

Odp. Nie , Zamawiający nie dopuszcza

17. Dotyczy „ VI STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH” pkt. 64

Zamawiający dopuszcza aparat który Pochłanialność płyty statywu na poziomie 0,7 mm Al. przy 70 kV?

Odp. Nie , Zamawiający nie dopuszcza

Wykonawca nr 3

- Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie  do 60 dni licząc od daty obowiązywania umowy, Wnosimy o Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do min. 90 dni od daty podpisania umowy. Aparaty RTG produkowane są na zamówienie, czas realizacji zamówienia przez producentów wynosi min. 60 dni – do tego należy doliczyć czas niezbędny na transport urządzenia, adaptację pomieszczenia, instalacje, testy, szkolenia.

Odp. Zgodnie z modyfikacją SWZ z dnia 04.03.2022r. został wydłużony termin realizacji do 90 dni

- dot. rozdz. 17 SWZ Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zwracamy uwagę na omyłkę wynikającą z zastosowania błędnego wzoru dotyczącego sposobu oceny terminu realizacji zamówienia. W obecnym brzmieniu wyszczególniony zapis:

Termin realizacji zamówienia badanej oferty

T = ----------------------------------------------------------------- x 5 pkt

Najkrótszy oferowany termin realizacji zamówienia najkorzystniejszej złożonej oferty

prowadzi do wyboru oferty z dłuższym terminem realizacji zamówienia, zatem oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego, co stanowi zaprzeczenie istoty postępowań przetargowych, naruszenie przepisu z art. 239 ust 2 ustawy Pzp, a w konsekwencji może być podstawą do unieważnienia postępowania.

Mając na uwadze powyższe prosimy o modyfikację wzoru zgodnie z sugestią:

Najkrótszy oferowany termin realizacji zamówienia najkorzystniejszej złożonej oferty

T = ----------------------------------------------------------------- x 5 pkt

Termin realizacji zamówienia badanej oferty

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis SWZ na:

| Termin realizacji zamówienia ( max. 90 dni ) | 5% | 5 | Najkrótszy oferowany termin realizacji zamówienia najkorzystniejszej złożonej oferty T = ----------------------------------------------------------------- x 5 pkt Termin realizacji zamówienia badanej oferty |
| --- | --- | --- | --- |

- dot. Załącznik nr 3 – wymagania techniczne - X Warunki dodatkowe

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskania w imieniu Zamawiającego zezwolenia na uruchomienie aparatu oraz zezwolenia na uruchomienie pracowni RTG, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o odstąpienie od tego wymogu, z uwagi na poniższe:

Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 4 ust. 1 tejże Ustawy albo zgłoszenia wykonywania tej działalności dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej. To jednostka organizacyjna będąca stroną postępowania o wydanie zezwolenia jest dysponentem większości dokumentów, których przedłożenie wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. W ramach wykonanego zadania, Wykonawca powinien jedynie dostarczyć Zamawiającemu dokumentację wymaganą do uzyskania zezwolenia, tj.:

- Projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji (zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej)

- Dokumentację techniczną aparatu

- Instrukcję obsługi aparatu

- Testy odbiorcze i specjalistyczne, pomiary dozymetryczne.

Pozostałe dokumenty wymagane wnioskiem o wydanie zezwolenia stanowią dokumentację wewnętrzną Pracowni, która jest przygotowywana przez IOR Szpitala. Z uwagi na powyższe wskazujemy, że wymóg stawiany Wykonawcy polegający na obowiązku pozyskania przez Wykonawcę zezwoleń jest wymogiem nadmiernym.

Odp. Zgodnie z zapisem SWZ p. 3 Zamawiający wymaga uzyskania stosownego zezwolenia

- Dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 5 ustępu 4 o następującym brzmieniu:

„4. Termin wskazany w ust. 1 ulega zawieszeniu na czas trwania okoliczności, na które Wykonawca nie ma wpływu, a które uniemożliwiają realizację przedmiotu Umowy, w szczególności na czas trwania postępowań administracyjnych związanych z realizowaną Umową.”

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy

- Dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej przewidzianej w § 5 ust. 2 umowy z 1% na 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zawinionego przekroczenia terminu wykonania umowy?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy

- Dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający potwierdza, że czas reakcji o którym mowa w § 6 ust. 6 umowy rozumiany jest jako okres od zgłoszenia do podjęcia naprawy liczony w godzinach roboczych (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ)?

Odp. Zgodnie z zapisem i udzieloną wcześniej odpowiedzi to okres liczony od poniedziałku    do piątku w ciągu 24 godzin od zgłoszenia

- Dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej przewidzianej w § 6 ust. 6 umowy z 500,00 zł na 250,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do przewidzianego czasu reakcji?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy

- Dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie górnego limitu kar umownych przewidzianego w § 8 ust. 3 umowy jako 50% wartości przedmiotu umowy obniżając go do 20% wartości przedmiotu umowy?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy

Wykonawca nr 4

Pytanie 1

Punkt 36.

Czy zamawiający dopuści aparat RTG klasy premium, który posiada moc generatora 50 kW?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 2

Punkt 78.

Czy zamawiający dopuści aparat który posiada DQE równe 65%?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Wykonawca nr 5

- Dotyczy Załącznik nr 3. Wymagania Techniczne – Warunki Graniczne pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści aparat który będzie miał zakres ruchu kolumny z lampą poprzecznie minimum 180 cm?

Ograniczenie to jest podyktowane ograniczeniami lokalowymi miejsca, w którym Zamawiający planuje posadowić aparat, natomiast sam aparat w większym pomieszczeniu ma możliwość poruszania kolumny sufitowej w wymaganym zakresie 220 cm. Obecnie użytkowany aparat przez Zamawiającego również posiada ograniczenie ruchu poprzecznego do około 180 cm. Posadowienie nowego aparatu jest planowane identycznie jak obecnego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy Załącznik nr 3. Wymagania Techniczne – Warunki Graniczne pkt. 70

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymagając współdzielenie detektora z posiadanym przez Zamawiającego aparatem mobilnym ma na myśli pełną integrację detektora tzn. taką w której detektor będzie zintegrowany ze stacją akwizycyjną aparatu mobilnego i detektor będzie „widziany” przez tą stację, a zdjęcia będą natychmiast po ekspozycji przesyłane do stacji wraz z parametrami ekspozycji, tj. kV, mAs oraz dawką.

Odp. Tak

- Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, pkt. 96

Czy Zmawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską i dostosuje w/w punkt to przedmiotu zamówienia zmieniając zapis „TK” na „aparatu sufitowego RTG”?

Odp. Tak, oczywiście Zamawiający ma na myśli aparat sufitowy RTG a nie TK

Prawidłowy zapis to:

Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych dla aparatu sufitowego RTG oraz min. 5 – letni dla pozostałych urządzeń i stanowisk pracy zaoferowanych w zestawie

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ:

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone odpady, co do  których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli: „Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, jest Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.”?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy

- Prosimy o zwolnienie z wymogu uzyskania decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na użytkowanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące aparatu oraz wynikające z zobowiązania wykonania prac adaptacyjnych konieczne do odbioru przez PWIS. Cyfrowy aparat sufitowy RTG oraz pracownia wymaga zezwolenia na użytkowanie wydanego przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, jednak formalnie stroną wnioskującą do PWIS jest zgodnie z przepisami właściciel i użytkownik aparatu, a nie dostawca . Również dokumenty stanowiące załącznik do wniosku tylko w części dotyczą aparatu i są w gestii dostawcy sprzętu. W związku z powyższym prosimy o zmianę wymagań na następujące : „Demontaż istniejącego aparatu i montaż oferowanego aparatu z uruchomieniem i przekazaniem dokumentów dotyczących urządzenia niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia na użytkowanie wydawanego przez PWIS. Gwarancja min. 36 miesięcy na wykonane prace związane z montażem aparatu w tym roboty budowlane”.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ

- W przypadku odmowy na powyższe prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że czas, który jest niezbędny na uzyskanie zgody Państwowej Inspekcji Sanitarnej dot. uruchomienia pracowni RTG oraz zezwolenia na uruchomienie i stosowanie dostarczonego aparatu RTG (od momentu złożenia wniosku do momentu uzyskania zezwolenia) nie będzie liczony w ramach terminu przewidzianego na realizację zadania. Ponadto prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przekaże Wykonawcy wszystkie niezbędne dokumenty stanowiące wymagane załączniki do składanego wniosku na uzyskanie zgody PIS.

Odp. W wskazanym terminie dostawy i montażu aparatu RTG przez Wykonawcę nie    uwzględnia się czasu na uzyskanie zgody Państwowej Inspekcji Sanitarnej tz. od złożenia wniosku do uzyskania zgody.

- Prosimy o opublikowanie aktualnego Projektu Osłon Stałych dla obecnie zainstalowanego aparatu RTG.

Odp. Zamawiający nie dysponuje wersją elektroniczna dokumentacji Projektu Osłon Stałych. Wersja papierowa znajduje się w dyspozycji pracowni RTG i może być na miejscu udostępniona.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że założenia do Projektu Osłon Stałych dla obecnie zainstalowanego aparatu RTG (ilość i typ badań) nie ulegają zmianie i należy je użyć dla Projektu Osłon Stałych dla nowego urządzenia.

Odp. Zamawiający tak zakłada, jednak ostateczna decyzja należy do wykonawcy. Zakres badań nie ulega zmianie.

- W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o podanie szacowanej tygodniowej ilości badań, a także wartości napięcia, natężenia prądu oraz czasu ekspozycji dla planowanych badań. Dane są potrzebne do projektu osłon stałych.

Odp. Odpowiedz udzielono powyżej

- Prosimy o udostępnienie projektu konstrukcyjnego stropu pod pracownią RTG.

Odp. Projekt konstrukcji udostępniony do wglądu w pracowni RTG

- Prosimy o określenie przeznaczenia miejsc poniżej i powyżej pracowni RTG.

Odp. Kondygnacja poniżej Oddział Obserwacyjno-Zakaźny (gab. Zabiegowy, kuchnia oddziałowa z zmywalnią). Kondygnacja powyżej pomieszczenia laboratorium (pracownia molekularna, pom. biurowe).

- Prosimy o udostępnienie planu pomieszczeń przewidzianych do projektu osłon radiologicznych z uwidocznieniem:

- grubości ścian

- technologii wykonania ścian i tynków

- osłon radiologicznych

Odp. Dokumentacja projektowa udostępniona do wglądu w pracowni RTG

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga demontażu i utylizacji dla obecnego aparatu RTG i dostarczenia Karty Przekazania Odpadu i w tym celu przekaże protokolarnie stary aparat.

Odp. Nie, Zamawiający zobowiązany jest przechować zdemontowany aparat.

- Prosimy o potwierdzenie, ze wentylacja w pomieszczeniu spełnia aktualne wymagania dla pomieszczenia RTG. Prosimy u udostępnienie ostatniego protokołu sprawności wentylacji.

Odp. W celu wykluczenia ewentualnych nieprawidłowości Wykonawca powinien dokonać we własnym zakresie pomiary wydajności oraz dokonać oceny stanu technicznego wentylacji i klimatyzacji. Wykonawca powinien również dokonać oceny czy obecne rozwiania techniczne instalacji wentylacji i klimatyzacji w pracowni RTG spełniają obowiązujące przepisy prawa oraz czy zapewniają odpowiednie warunki pracy dla   urządzeń i  przebywających ludzi.

- Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o następujących parametrach: połączenie szerokopasmowe (min. 4 MBit/s przy pobieraniu i 768 kBit/s przy wysyłaniu) oraz umożliwi instalację routera cisco z wyjściem na zewnątrz po sieci szpitalnej (dodatkowo wymagany dostęp do niego z zewnątrz po ustalonym porcie oraz po ssh.

Odp. Zamawiający zapewni łącze szerokopasmowe ze stałym adresem IP z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy sprzętu jest tylko podłączenie i konfiguracja dostarczanego urządzenia do systemów informatycznych RIS/PACS w szpitalu , natomiast szpital dysponuje odpowiednimi licencjami na serwerze PACS umożliwiającymi podpięcie nowego urządzenia w miejsce starego aparatu RTG.

Odp. Nie, Zamawiający nie dysponuje wolnymi licencjami. Obowiązek pełnego podłączenia i konfiguracji aparatu RTG wraz z zakupem niezbędnych licencji spoczywa na wykonawcy.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wykonanie wszystkich szkoleń na aparacie nie warunkuje podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy. Po zakończeniu rozruchu aparatu, a przed rozpoczęciem badań z pacjentami wymagane jest uzyskanie decyzji PWIS niezależnej od Wykonawcy na uruchomienie pracowni i urządzenia. Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie części wymaganego szkolenia aplikacyjnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego? Mając na uwadze interes Zamawiającego, chcemy aby termin szkolenia aplikacyjnego został zaplanowany przez lekarzy w warunkach normalnej pracy na pacjentach, co będzie miało wpływ na efektywność szkolenia.

Odp. Tak, szkolenie ostateczne odbędzie się po uzyskaniu zgody na użytkowanie

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że termin realizacji zadana wynosi 60 dni roboczych.

Odp. Zgodnie z modyfikacją SWZ z dnia 04.03.2022r. został wydłużony termin realizacji do 90 dni. Dotyczy to dni kalendarzowych

- Prosimy o potwierdzenie, że testy podstawowe zostaną wykonane przez Zamawiającego.

Odp. Tak

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy do wykonania jest zakres prac koniecznych do zainstalowania aparatu RTG z wykorzystaniem istniejących elementów (grzybki awaryjne, lampy ostrzegawcze, kanały kablowe, oświetlenie pomieszczenia, klimatyzacja, tablica elektryczna) oraz usunięcie ewentualnych uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych prac.

Odp.

Potwierdzamy. Jednocześnie Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia oceny tych elementów (materiałów, urządzeń i instalacji) pod kątem:

-wymaganych parametrów,

- sprawności i trwałości technicznej,

-spełniania wymagań w stosunku do przepisów,

- spełniania założeń określonych w dokumentacji techniczno-projektowej z uwzględnieniem wszystkich procesów medycznych i technologicznych w tym skutecznej metody dekontaminacj pomieszczenia dla pełnego zakresu patogenów możliwych do wystąpienia w placówce Zamawiającego.

Jeżeli któreś z tych kryteriów nie jest spełniane, elementy te należy dostosować, jeżeli jest to konieczne  wymienić na nowe i zgodne z wymaganiami.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: "Dostępność części zamiennych wynosi min 10 lat od daty zakończenia produkcji aparatu będącego przedmiotem umowy. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.”?

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, 
jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją."

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „[…] z zastrzeżeniem, żę Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

- Dotyczy Załącznik nr 3. Wymagania Techniczne – pkt. 70

15.02.2022 r. Zamawiający udzielając odpowiedzi do postępowania nr 022/1/2022 zrezygnował z zapisu punktu 70. W naszej ocenie Zamawiający został wprowadzony w błąd pytaniem 8, ponieważ „Możliwość współdzielenia detektora z minimum jednym mobilnym aparatem RTG posiadanym przez Zamawiającego” nie była parametrem wymaganym, ale punktowanym. Tym samym zapis ten nie ograniczał konkurencji jak zarzucał Pytający. Możliwość współdzielenia detektorów z różnych systemów (a także przy okazji ich akumulatorów ) jest korzystna dla Zamawiającego, ponieważ stanowi tzw. backup (zabezpieczenie możliwości działania).

Czy Zamawiający zgodzi się przywrócić zapis pkt 70 z powrotem do pierwotnego brzmienia podanego poniżej?

| 70. | Możliwość współdzielenia detektora z minimum jednym mobilnym aparatem RTG posiadanym przez Zamawiającego. | TAK/NIE | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp. Tak , jest zgoda Zamawiającego na przywrócenie zapisu pkt. 70

- Dotyczy Załącznik nr 3. Wymagania Techniczne – pkt. 80

15.02.2022 r. Zamawiający udzielając odpowiedzi (dotyczy pytania nr 9) do postępowania nr 022/1/2022 uznał za spełnienie punktowanego wymagania „Detektor wyposażony w zintegrowaną rączkę do przenoszenia i obsługi detektora” w przypadku zaoferowania detektora, który posiada uchwyt typu wgłębienie z 4-ch stron lub zewnętrzny uchwyt z rączką.

Czy Zamawiający zgodzi się zdywersyfikować punktację jak podano poniżej? Zawsze dostępna rączka zintegrowana z obudową zapewnia dużo większą ergonomię podczas przenoszenia niż wgłębienia w obudowie lub zewnętrzny uchwyt.

| 80. | Detektor wyposażony w rączkę do przenoszenia i obsługi detektora | TAK/NIE | Tak, rączka zintegrowana z obudową detektora – 10 pkt Tak, wgłębienia w obudowie detektora lub zewnętrzny uchwyt z rączką – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp. Tak, Zamawiający dla dywersyfikacji przyjmuje proponowaną punktację

Wykonawca nr 6

Pytanie 1

#### Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie  do 60 dni licząc od daty obowiązywania umowy.

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 90 dni licząc od daty podpisania umowy.

Wykonanie całości zamówienia w terminie 60 dni w aktualnych warunkach związanych z sytuacją epidemiologiczną i zaburzonymi dostawami sprzętu nie jest możliwe, zmusza wykonawców do wkalkulowania kar umownych w cenę oferty, narażając tym samym Zamawiającego na otrzymanie ofert przekraczających budżet przeznaczony na realizację zadania.

Odp. Zgodnie z modyfikacją SWZ z dnia 04.03.2022r. został wydłużony termin realizacji do 90 dni

Pytanie 2

Pkt.II.8

Zakres pionowego ruchu lampy. ≥ 160 cm

≥ 180 cm – 10 pkt

< 180 cm – 0 pkt

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z pionowym zakresem ruchu wynoszącym min. 150 cm?

Zakres ruchu pionowego min. 150 cm umożliwia swobodne obrazowanie pacjentów o wzroście przekraczającym 2m. Ponadto aby była możliwość wykonania pionowego ruchu lampy w zakresie aktualnie wymaganym i punktowanym przez Zamawiającego konieczne jest pomieszczenie o wysokości  ok. 3,5 m, podczas gdy pomieszczenie przeznaczone do instalacji aparatu ma wysokość 2,81 cm.

Odp. Tak , Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Pkt.II.10

Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej w zakresie.  ≥ 330°

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z zakresem obrotu lampy wokół osi pionowej wynoszącym 325°  ? Różnica  5°  nie ma wpływu na właściwości diagnostyczne urządzenia,

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Pkt. V.47

Zakres ruchu wzdłużnego blatu.  ≥ 80 cm

Prosimy o dopuszczenie apartu rtg z zakresem wzdłużnego ruchu blatu wynoszącym 77 cm.

Różnica 3 cm nie ma wpływu na właściwości diagnostyczne urządzenia. Jest to parametr charakterystyczny i wskazujący na jednego producenta Siemens Healthineers model: Multix Impact C.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Pkt. V.51

Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al (przy 100 kV)   ≤ 1,0 mm Al

Prosimy o dopuszczenie apartu rtg z blatem o pochłanialności 1,2 mm Al.

Odp. Nie , Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 6

Pkt. V.55

Szuflada w stole śledzi ruch lampy wzdłuż osi długiej stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora

Prosimy o dopuszczenie aparatu rtg bez powyzszej funkcjonalności.

Odp. Nie , Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 7

Pkt. II.21

Bezprzewodowy pilot do zdalnego sterowania ruchem pionowym lampy oraz szuflady z detektorem w statywie odległościowym, możliwość kolimacji wiązki oraz włączanie podświetlenia pola kolimacji

Tak/Nie

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

Prosimy o modyfikację wymagania na następujące:

Pkt. II.21

Bezprzewodowy pilot do zdalnego sterowania ruchem pionowym lampy i szuflady z detektorem w statywie odległościowym, możliwość kolimacji wiązki oraz włączanie podświetlenia pola kolimacji

Tak/Nie

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

Odp. Nie, Zamawiający nie modyfikuje

Pytanie 8

Pkt. VII.76

Maksymalna waga detektora. ≤ 3,3 kg

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora większego od wymaganego tj.  o wymiarze pola aktywnego wynoszącym 42,7 x 42,7 (kwadrat) cm i jednocześnie wyższej wadze wynoszącej 4,68 kg?

Detekor o proponowanym rozmiarze zwiększa funkcjonalność aparatu RTG i umożliwia wykonywanie badań dużych powierzchni np. wykonanie zdjęcia dużej klatki piersiowej bez konieczności odwracania detektora (kwadrat).

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 9

Pkt. VIII.85

Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości. ≤ 8 s

Prosimy o dopuszczenie detektora dla którego czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości wynosi maksymalnie 10s.

Powyższa różnica nie ma istotnego wpływu na przepustowość pracowni rtg bo czas przekazywania obrazu jest znacznie krótszy niż przygotowanie pacjenta do badania.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10

Pkt. III.34

Zintegrowana w kolimatorze kamera do podglądu pacjenta (do kontrolowania jego stanu i ułożenia), obraz wyświetlany na stacji technika

TAK/NIE

Tak – 40 pkt

Nie – 0 pkt

Prosimy o zmianę puntacji za powyższą funkcjonalność, ponieważ waga punktów do niej przypisana jest nieproporcjonalnie wysoka od realizowanej funkcjonalności.

Kamera  w kolimatorze w żaden sposób nie wpływa na jakość diagnostyczną otrzymywanych badań, a jest jedynie „gadżetem”, bardzo rzadko wykorzystywanym w praktyce przez obsługę aparatu.

W celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i proporcjonalności w ocenie parametrów technicznych  prosimy rezygnację z tego wymogu, lub o przypisanie mu mniejszej wagi punktów, zgodnie z poniższym.

Pkt. III.34

Zintegrowana w kolimatorze kamera do podglądu pacjenta (do kontrolowania jego stanu i ułożenia), obraz wyświetlany na stacji technika

TAK/NIE

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

Odp. Zamawiający zmienia punktację Tak- 30pkt., Nie – 0 pkt.

Pytanie 11

Pkt. VII.70

Możliwość współdzielenia detektora z minimum jednym mobilnym aparatem RTG posiadanym przez Zamawiającego.

Tak – 20 pkt

Nie – 0 pkt

Prosimy o rezygnację z tego wymagania. Przedmiotem zamówienia jest aparat RTG TYLKO z jednym detektorem więc niemożliwe jest dzielenie tego detektora jeszcze z aparatem mobilnym, bo wówczas nie ma możliwości korzystania z pracowni RTG.

Zamawiający jest w posiadaniu mobilnego aparatu RTG Siemens Healthineers,  który to producent posiada w swojej ofercie również aparaty stacjonarne RTG z zawieszeniem sufitowym, zatem powyższe wymaganie nosi znamiona nieuczciwej konkurencji gdyż w nieuzasadniony sposób premiuje rozwiązania Siemens Healthineers.

Odp. Nie rezygnujemy z tego zapisu ponieważ nie ogranicza to konkurencji a tylko daje dodatkową punktację

Pytanie 12

Pkt. IV. 36 Moc generatora  (zgodnie z normą IEC 601). ≥ 55 kW

Pkt. IV. 37 Max prąd w radiografii. ≥ 800 mA

Prosimy o dopuszczenie generatora o mocy 50 kW i max wartości prądu 630 mA.

Proponowany generator zapewnia możliwość wykonywania badań rtg w takim samym zakresie jak generator 55 kW, a obniża wymagania elektryczne odnośnie zasilającej instalacji elektrycznej.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 13

Pkt. III.24 Moc ogniska małego wg IEC. ≥ 27 kW

≥ 30 kW – 5 pkt.,

< 30 kW – 0 pkt

Pkt. III pkt. 25  Moc ogniska dużego wg IEC. ≥ 75 kW

≥ 80 kW – 5 pkt.,

< 80 kW – 0 pkt

Pkt. III.26 Pojemność cieplna anody. ≥ 300 kHU

≥ 350 kHU – 5 pkt.,

<350 kHU – 0 pkt

Pkt. III. Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg. ≥ 1,2 MHU

≥ 1,3 MHU– 5 pkt.

< 1,3 MHU – 0 pkt

Prosimy o rezygnację z oceny technicznej w wyżej wymienionych punktach.

Różnica między wymaganymi przez Zamawiającego wartościami a ocenianymi jest minimalna i nie ma wpływu na wartości diagnostyczne, a w zdecydowany sposób zakłóca konkurencję i premiuje rozwiązania firmy Siemens Healthineers.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy

Pytanie 14

Zamawiający w pkt. II wymaga nadążności lecz bez funkcji autocentrowania.

Czy w związku z tym Zamawiający za zaoferowania funkcji autocentrowania lampy do detektora  wprowadzi następującą punktację:

Funkcja autocentrowania lampy do Bucky po naciśnięciu przycisku na pilocie lub urządzeniu

Tak/Nie

Tak – 20 pkt

Nie – 0 pkt

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie lecz nie wymaga – bez punktacji

Pytanie 15

Wnosimy o rozszerzenie opisu funkcjonalności zawieszenie sufitowego i wprowadzenie następującego wymagania:

Funkcja autopozycjonowania lampy do Bucky co najmniej do stołu  i stojaka

Tak/Nie

Tak – 20 pkt

Nie – 0 pkt

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie lecz nie wymaga – bez punktacji

Pytanie 16

W punkcie VII Zamawiający wymaga dostawy tylko jednego detektora do obsługi apartu RTG dwustanowiskowego (Stół  + stojak).

Prosimy o wprowadzenie dodatkowej oceny technicznej za dostawę apartu z dwoma detektorami.

Powyższe rozwiązanie jest dużo wygodniejsze i praktyczniejsze w obsłudze, gdyż nie ma konieczności przekładania detektora pomiędzy stałem i statywem płucnym, co minimalizuje ryzyko upadku i uszkodzenia mechanicznego detektora.

Prosimy w związku z tym o wprowadzenie następujących zapisów:

| Dodatkowy Detektor BEZPRZEWODOWY | Tak/Nie | Tak- 200 pkt. Nie - 0 pkt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Detektor bezprzewodowy | Tak, Podać model | Bez punktacji |  |  |
| Detektor do stosowania w stole i statywie płucnym oraz poza nimi (pacjenci na wózkach itp.). | TAK | Bez punktacji |  |  |
| Wymiary pola aktywnego detektora. | ≥ 42,0 cm x 42,0 cm | Bez punktacji |  |  |
| Materiał scyntylatora – CsI. | TAK | Bez punktacji |  |  |
| Rozdzielczość detektora (liczba pikseli). | ≥ 8,0 mln | < 9 mln – 0 pkt. ≥9 mln – 10 pkt. |  |  |
| Rozmiary piksela. | ≤ 140 µm | Bez punktacji |  |  |
| Głębokość akwizycji. | ≥ 16 bit | Bez punktacji |  |  |
| Maksymalna waga detektora. | ≤ 4,7 kg | Bez punktacji |  |  |
| Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji). | ≥ 150 kg | Bez punktacji |  |  |
| DQE | ≥ 70 % | Bez punktacji |  |  |
| Detektor automatycznie ładowany w szufladzie stołu. W przypadku braku możliwości należy dostarczyć nastołową ładowarkę wraz z dwoma dodatkowymi bateriami. | Tak | Bez punktacji |  |  |

Odp. Zamawiający dodaje dodatkowy oceniany parametr:

| Dodatkowy Detektor BEZPRZEWODOWY Dodatkowy detector powinien zawierać parametry wymagane w specyfikacji podstawowego detektora | Tak/Nie | Tak- 50 pkt. Nie - 0 pkt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 17

X – warunki dodatkowe

Pkt. 100 – Zamawiający wymaga „uzyskania niezbędnej zgodny na użytkowanie” – prosimy o doprecyzowanie że Zmawiający rozumie przez to przekazanie Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie aparatu RTG – związanych z aparatem RTG i pracownią tj. instrukcje obsługi, testy odbiorcze i specjalistyczne aparatu, pomiary dozymetryczne i raport z pomiarów wentylacji.

Wykonawca nie ma możliwości „uzyskania zgody na użytkowanie” gdyż o taką zgodę – zgodnie art. 5 ust. 2 –  Ustawy prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r poz. 623) o taką zgodę występuje kierownik jednostki organizacyjnej występującej o zgodę na wykorzystywanie promieniowania jonizującego.

Odp. Zgodnie z zapisem SWZ Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania w celu uzyskania zgody.

Pytanie 18

Pkt. VIII

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie konsoli technika było w całości w języku polskim wraz z systemem pomocy kontekstowej?

Odp. Zamawiający dodaje dodatkowy oceniany parametr. Nie wymaga obowiązkowego oprogramowania w języku polskim ale wprowadza punktację:

| Oprogramowanie konsoli technika w j. polskim | Tak/Nie | Tak- 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 19

Pkt. V

Czy Zamawiający będzie wymagał dostawy aparatu rtg z realizacją funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami ręcznymi ?

Powyższe wymagania ułatwia pozycjonwanie pacjenta umieszczonego na blacie stołu.

Odp. Zamawiający nie wymaga bezwzględnie funkcji przemieszczania stołu przyciskami ręcznymi

Pytanie 20

Pkt. VIII

Czy Zamawiający zechce przyznać dodatkową ocenę techniczną za zaoferowanie poniższych opcji oprogramowania stacji technika:

- Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji 	Podać, Tak/Nie      Tak - 10pkt. / Nie – 0 pkt.
   rur intubacyjnych

- Oprogramowanie kratki wirtualnej                                Podać, Tak/Nie           Tak - 10pkt. / Nie – 0 pkt.

- Oprogramowanie do kompresji kości żeber                   Podać, Tak/Nie           Tak - 10pkt. / Nie – 0 pkt.

Odp. Nie, bez dodatkowej oceny technicznej.

Wykonawca nr 7

Z uwagi na dynamicznie rosnący kurs euro mający znaczący wpływ na końcową cenę oferty, prosimy Zamawiającego o zgodę na zmianę bezwzględnego wymogu zaoferowania gwarancji z min 36 miesięcy na min. 24 miesiące. Bez zmian pozostanie sposób oceny wydłużonej gwarancji w SIWZ, gdzie Zamawiający premiuje każdy dodatkowo zaoferowany rok gwarancji.

Z punktu widzenia całkowitego kosztu zakupu i eksploatacji aparatu w perspektywie 3 lat korzystniejsze wydaje się dokonanie zakupu z gwarancją 24 miesiące a w dalszym okresie skorzystanie z usługi serwisowej świadczonej na podstawie kontraktu serwisowego.

Taki kontrakt na trzeci rok (i na następne lata) można wynegocjować indywidualnie i obejmie on zakres prac jaki rzeczywiście jest konieczny mając już informacje z dwóch lat na temat obciążenia aparatu badaniami i ewentualnych interwencji serwisowych. Z tego względu, cena indywidualnego kontraktu może okazać się znacząco niższa niż wliczonego w cenę oferty dodatkowego okresu gwarancji, zważywszy na wysoki kurs walut obcych związany z obecną sytuacją geopolityczną.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

W wyniku udzielonych wcześniej odpowiedzi Zamawiający modyfikuje zapisy projektu umowy

§4  otrzymuje brzmienie

Płatność zostanie dokonana po wykonaniu umowy, przelewem na konto Sprzedającego wskazane na fakturze w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury. Wykonanie umowy zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez strony. Podpisanie protokołu może nastąpić po uzyskaniem zgody na użytkowanie.

§5 ust. 1 otrzymuje brzmienie

1.	Instalacja, uruchomienie zakupionego sprzętu i przeszkolenie personelu nastąpi w terminie do dnia ……………r. Do w/w terminu nie wliczony jest okres oczekiwania na uzyskanie zgody na użytkowanie ( od złożenia pełnej dokumentacji do otrzymania zgody ).

§6 ust.1 otrzymuje brzmienie

1 Sprzedający udziela gwarancji na okres ….. miesięcy licząc od daty uruchomienia sprzętu objętego umową i uzyskania zgody na użytkowanie, a wszelkie naprawy wykonywane będą na koszt Sprzedawcy. Niezależnie od gwarancji Kupującemu przysługują uprawnienia z rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.