Bydgoszcz 2022.03.17

dot. Prowadzonego postępowania nr 2/2022

na dostawę ultrasonografu przenośnego

Do wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Do dnia 17.03.2022r. wpłynęły następujące pytania dotyczące prowadzonego postępowania:

- Dotyczy pkt. 8:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wyposażony w jedno gniazdo do podłączenia głowic, natomiast wózek do niego jest wyposażony w trzy aktywne gniazda – przełączane z pulpitu aparatu?

Odp. Nie

- Dotyczy pkt. 13:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, który posiada zakres częstotliwości pracy 1,7-20 MHz? Zakres taki całkowicie pokrywa opisany zakres częstotliwości pracy wymaganej głowicy liniowej typu hockey

Odp. Tak

- Dotyczy pkt. 27:
Czy Zmawiający dopuści do przetargu aparat, w którym zakres regulacji wielkości bramki dopplera pulsacyjnego wynosi 1-16 mm, mając na względzie, że jest to zakres wystarczający do badania przepływów wykonywanych sondą typu hockey?

Odp. Tak

4. Dotyczy pkt. 28:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, w którym wartość odchylenia wiązki dopplerowskiej z głowic liniowych wynosi ±20° ze skokiem co 5°, zważywszy, że jest to w pełni wystarczające do poprawnej diagnostyki przepływów?

Odp. Nie

- Dotyczy pkt.30:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, który nie ma możliwości uzyskania spektrum przepływu z 3 niezależnych bramek dopplerowskich? Badania z wykorzystaniem takiej techniki są bardzo rzadko wykonywane, a szybsze i prostsze dla diagnosty jest ustawienie pojedynczej bramki po kolei w badanych miejscach.

Odp. Nie

- Dotyczy pkt. 42:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, który umożliwia export obrazów na zewnętrzne nośniki w formatach DICOM, jpeg i avi, mając na uwadze, że są to najczęściej wykorzystywane formaty zapisu obrazów medycznych?

Odp. Nie

- Dotyczy pkt. 47 i 48:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, który umożliwia 8-krotne powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym i 8-krotne powiększenie obrazu zatrzymanego?

Odp. Nie

- Dotyczy pkt. 49:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, który nie posiada funkcji szybkiego powiększenia pola obrazowego na cały ekran monitora?

Odp. Nie

- Dotyczy pkt. 55:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, którego czas pracy z wbudowanej baterii wynosi 50 minut?

Odp. Nie

- Dotyczy pkt. 56:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, w którym start systemu wynosi 80 sekund, natomiast start z trybu czuwania tylko 2 sekundy?

Odp. Tak

- Dotyczy pkt. 59:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, którego ciężar wynosi poniżej 6 kg?

Odp. Tak

- Dotyczy pkt. 64 i 66:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu głowicę typu hockey, która posiada 168 kryształów, zakres częstotliwości pracy 8-16 MHz i szerokość czoła 25,2 mm?

Odp. Tak