Bydgoszcz 2019.10.08

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

im. Tadeusza Browicza

85-030 Bydgoszcz

ul. Św. Floriana 12

Nr sprawy: 022/14/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. „Remont i dostosowanie pomieszczeń szpitala zakaźnego na potrzeby Regionalnego Centrum Wspomagania Czynności Wątroby z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii i odcinka wysoce zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza z siedzibą w Bydgoszczy”

W nawiązaniu do zapytań otrzymanych drogą elektroniczną, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Wykonawca 1

- PYTANIE NR 1.

W punkcie nr 6, Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało automatyczny zwijany przewód zasilania.

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym nie ma tej funkcjonalności.

UZASADNIENIE: Posiadanie przez urządzenie przewoźne funkcji zwijania kabla zasilającego jest może i przydatne, jednak w warunkach pracy np. na oddziale intensywnej terapii itp., na podłodze znajduje się często wiele przewodów, kabli i innych rzeczy. Zwijany kabel może o nie zahaczyć i wywołać niebezpieczne zdarzenie. Ponad to nie ma ta właściwość najmniejszego wpływu na jakość obrazowania, powoduje eliminację innych rozwiązań – być może lepszych z punktu widzenia obrazowania.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- PYTANIE NR 2.

W punkcie nr 15 Zamawiający wymaga by prąd lampy RTG zawierał się w zakresie od 50 do 400 mA.

Prosimy o dopuszczenie aparatu, w którym zakres ten wynosi 70 – 400 mA.

UZASADNIENIE: Niewielka różnica (20 mA) w dolnym zakresie prądów nie powinna mieć wpływu na decyzję o niedopuszczeniu proponowanych wartości. Różnicę tę można skompensować innymi parametrami eksploatacyjnymi. Sztywne trzymanie się podanych wartości jest zabiegiem marketingowym mającym na celu niedopuszczenie konkurencyjnych rozwiązań.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

PYTANIE NR 3.

W punkcie nr 21 Zamawiający wymaga by pilot do zdalnego wyzwalania ekspozycji, jako dodatek do kabla ekspozycji, miał > 4m. Jednocześnie w punkcie 20 powyżej Zamawiający wymaga by kabel do ekspozycji miał dł. min. 4 m, a w przypadku braku kabla krótszego wymagany jest również oryginalny pilot zdalnego wyzwalania ekspozycji.

Prosimy o dokładne wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga pilota zdalnego wyzwalania ekspozycji w przypadku, gdy kabel jest dłuższy niż 4 m?.

Odp.

PYTANIE NR 4.

W punkcie nr 24 Zamawiający wymaga automatycznego ładowania baterii detektora w aparacie.

Prosimy dopuszczenie rozwiązania, w którym ładowanie baterii odbywa się w dedykowanej ładowarce.

UZASADNIENIE: Tak ustawiony parametr specyfikacji eliminuje konkurencyjne rozwiązania. Sposób ładowania baterii nie wpływa na jakość obrazowania. Oferowany czas pracy i ilość wykonywanych zdjęć na detektorze z jednego ładowania wystarcza na intensywny dzień pracy. Zamawiający wymaga w p. 54 dodatkowej baterii. Oznacza to, że w każdym momencie dysponować będzie możliwością wykonywania zdjęć.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

PYTANIE NR 5.

W punkcie nr 28 Zamawiający zakresu ruchu pionowego ogniska lampy w zakresie 70 – 200 cm.

Prosimy dopuszczenie rozwiązania, w którym zakres ten wynosi 75,8 – 204,5 cm.

UZASADNIENIE: W rentgenowskim aparacie przewoźnym dolne położenie ogniska lampy ma niewielkie znaczenie ponieważ większość zdjęć wykonuje się pacjentom na łóżku szpitalnym. Standardowa wysokość takiego łóżka to około 50 – 60 cm. Tak więc dla prawidłowej ekspozycji ognisko musi znaleźć się przynajmniej na wysokości większej niż 80 cm.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

PYTANIE NR 6.

W punkcie nr 29 Zamawiający wymaga by maksymalny wysięg ramienia kolumny liczony od jej środka do ogniska lampy wynosił min. 120 cm.

Prosimy dopuszczenie rozwiązania, w którym odległość ta wynosi 107 cm.

UZASADNIENIE: W rentgenowskim aparacie przewoźnym położenie ogniska lampy można dowolnie ustawić odpowiednim pozycjonowaniem aparatu ponieważ większość zdjęć wykonuje się pacjentom na łóżku szpitalnym. Tak więc wartość ta nie ma żadnego istotnego znaczenia.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

PYTANIE NR 7.

W punkcie nr 33 Zamawiający wymaga by kolumna aparatu była składana do wysokości max. 160 cm.

Prosimy dopuszczenie rozwiązania, w którym wartość ta wynosi 185,5 cm.

UZASADNIENIE: Wartość ta nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego. Oferowana wysokość kolumny zmieści się w każdych szpitalnych drzwiach, także w drzwiach windy. Składana kolumna jest mniej stabilna i podatniejsza na uszkodzenia niż stała.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

PYTANIE NR 8.

W punkcie nr 36 Zamawiający wymaga by moc małego ogniska wynosiła min. 20 kW.

Prosimy dopuszczenie rozwiązania, w którym wartość ta wynosi 17 kW.

UZASADNIENIE: Różnica jest nieznaczna (3 kW) i nie powinna wpływać na decyzję Zamawiającego o dopuszczeniu oferowanego rozwiązania. Wartość tę można skompensować innymi parametrami. Sztywne trzymanie się wartości mocy ognisk lampy jest zabiegiem mającym na celu wyłącznie eliminację konkurencyjnych rozwiązań.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

PYTANIE NR 9.

W punkcie nr 38 Zamawiający wymaga by moc dużego ogniska wynosiła min. 50 kW.

Prosimy dopuszczenie rozwiązania, w którym wartość ta wynosi 43 kW.

UZASADNIENIE: Różnica jest nieznaczna (7 kW) i nie powinna wpływać na decyzję Zamawiającego o dopuszczeniu oferowanego rozwiązania. Wartość tę można skompensować innymi parametrami. Sztywne trzymanie się wartości mocy ognisk lampy jest zabiegiem mającym na celu wyłącznie eliminację konkurencyjnych rozwiązań. Prosimy o uzasadnienie tego wymagania.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

PYTANIE NR 10.

W punkcie nr 40 Zamawiający wymaga by pojemność cieplna kołpaka wynosiła min. 1100 kHU.

Prosimy dopuszczenie rozwiązania, w którym wartość ta wynosi 800 kHU.

UZASADNIENIE: Różnica może wydawać się znaczna, jednak to od producenta sprzętu zależy ta wartość. W proponowanym rozwiązaniu jest ona wystarczająca by wykonywać nawet dużą serię badań w krótkim czasie. Podobnie, jak w punkcie powyżej jest zabiegiem mającym na celu wyłącznie eliminację konkurencyjnych rozwiązań.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

PYTANIE NR 11.

W punkcie nr 69 Zamawiający wymaga by detektor posiadał współczynnik odporności na czynniki zewnętrzne IPX6.

Prosimy dopuszczenie rozwiązania, w którym współczynnik ten wynosi IP41.

UZASADNIENIE: Współczynnik IPX6 oznacza ochronę przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony. Współczynnik IP41 oznacza ochronę przed dostępem do części niebezpiecznych drutem, ochronę przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej oraz ochronę przed padającymi kroplami wody. Wydaje się, że detektor nie jest przeznaczony do polewania wodą z węża lub mycia pod bieżącą wodą. Ochrona IP41 całkowicie wystarcza do codziennej klinicznej praktyki. Ponad to Zamawiający wymaga w p. 95 dostarczenia 200 szt. jednorazowych ochronnych woreczków foliowych na detektor 43 x 35 cm po co więc aż taka duża ochrona przed wodą? Podobnie, jak w punktach powyżej jest to zabiegiem mającym na celu wyłącznie eliminację konkurencyjnych rozwiązań.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

PYTANIE NR 12.

W punkcie nr 100 Zamawiający wymaga gwarancji producenta na cały system (obejmująca wady konstrukcyjne i w wykonawstwie oraz wymianę elementów zużywalnych) min. 60 miesięcy.

Prosimy wykreślenie z tego zapisu informacji o wymianie elementów zużywalnych.

UZASADNIENIE: W oferowanych detektorach znajdują się elementy zużywalne w postaci baterii (akumulatorów) zasilających. Baterie jako część zużywalna podlega co najwyżej rocznej gwarancji. Nie znamy producenta detektorów z bateriami (akumulatorami), który oferowałby na te elementy z 60 mies. gwarancją.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis na:

Gwarancja producenta na cały system (obejmująca wady konstrukcyjne i w

wykonawstwie oraz wymianę elementów zużywalnych) min. 24 miesiące

PYTANIE NR 13.

W punkcie nr 102 Zamawiający wymaga dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia.

Prosimy wykreślenie z tego zapisu wartości 10 lat lub zmianę na pięcioletnią dostępność części zamiennych.

UZASADNIENIE: We współczesnych czasach, dynamicznie następujących zmian technologicznych, dostępność części zamiennych przez okres 10 lat jest nieuzasadniona ekonomicznie. Prowadzi do podrożenia zakupu urządzenia. Ponad to wydaje się, że okres 10 lat przewyższa użyteczny czas eksploatacji urządzenia.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

PYTANIE NR 14.

W punkcie nr 106 Zamawiający wymaga bezpłatnych dojazdów do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej.

Prosimy wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie obsługę eksploatacyjną. Przecież po przeszkoleniu obsługa eksploatacyjna należy do Zamawiającego.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis i oczekuje bezpłatnych dojazdów do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej

Wykonawca 2

- Dotyczy Zestawienia parametrów i warunków granicznych p. 10

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy mobilny aparat RTG, który nie posiada zabezpieczenia antykolizyjnego? Zabezpieczenie antykolizyjne dla konstrukcji aparatu z ramieniem przegubowym, które podczas złożenia nie ogranicza widoczności nie jest funkcjonalnością potrzebną do bezpiecznego prowadzenia aparatu i praktyka dotychczas użytkowanych aparatów pokazuje, że brak takiego zabezpieczenia nie jest przyczyną uszkodzeń aparatów.

Odp.  Zamawiający rezygnuje z tego wymogu

- Dotyczy Zestawienia parametrów i warunków granicznych p. 18.

Czy Zamawiający dopuści aparat nie podaje czasu naładowania baterii do 100%, a jedynie podawany jest czas naładowania do 80% pojemności baterii i wynosi on 5h?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy Zestawienia parametrów i warunków granicznych od p. 35 do p. 38.

Czy Zamawiający dopuści aparat z lampą jednoogniskową z ogniskiem w rozmiarze 0,8 i mocą ogniska 34kW? Pozostałe parametry lampy są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Ognisko 0,8 jest ogniskiem zdecydowanie mniejszym i mocą dobraną odpowiednio do generatora aparatu w porównaniu do ogniska 1,2 wymaganego przez Zamawiającego. Zdjęcia wykonane z wykorzystaniem ogniska 0,8 mają zdecydowanie wyższą rozdzielczość przez co dokładniej obrazują drobne struktury.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Dotyczy Zestawienia parametrów i warunków granicznych p. 46

Czy Zamawiający dopuści aparat z filtrami dodatkowymi, które nie są wbudowane w kolimator a montaż ich jest w specjalnie do tego celu przystosowanych szynach zaraz pod kolimatorem w taki sposób, że nie przysłaniają podświetlenia pola obrazowania?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Dotyczy Zestawienia parametrów i warunków granicznych p. 50.

Czy Zamawiający dopuści aparat bez laserowego wskaźnika odległości? Odległość pomiędzy ogniskiem lampy a detektorem może być zmierzona przy użyciu wbudowanej miarki odległościowej.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Dotyczy Zestawienia parametrów i warunków granicznych p. 52

Czy Zamawiający dopuści aparat bez wielofunkcyjnego monitora zintegrowanego z obudową lampy? Wszelkie parametry ekspozycji, rejestracji pacjenta, podglądu zrobionego zdjęcia, obróbki obrazu i jego archiwizacji wykonywane są z na dużym 17” dotykowym monitorze zintegrowanym z aparatem.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy Zestawienia parametrów i warunków granicznych p. 59

Czy Zamawiający uzna za równoważne, rozwiązanie polegające na dostępności praktycznie nieograniczonej ilość pól obrazowania uzyskiwanych poprzez odpowiednie skolimowanie pola promieniowania, a następnie przez automatyczne przycięcie uzyskanego obrazu (elektroniczna blenda)?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy Zestawienia parametrów i warunków granicznych p. 65

Czy Zamawiający dopuści detektor, którego producent nie podaje czasu naładowania baterii do 100%, a podawany jest czas naładowania baterii do 80% jej pojemności i czas ten wynosi 1,5h? Jest to niewielki czas, a zważywszy na fakt, że detektor jest doładowywany cały czas, kiedy znajduje się w kieszeni w aparacie i na jednej baterii można wykonać ponad 1000 ekspozycji, to ten czas jest wystarczający.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy Zestawienia parametrów i warunków granicznych p. 69.

Czy Zamawiający dopuści detektor z odpornością na zalania IP43? Ta klasa szczelności jest w zupełności wystarczająca do detektora oraz do otoczenia w jakim będzie użytkowany.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Dotyczy Zestawienia parametrów i warunków granicznych p. 75.

Czy Zamawiający dopuści aparat z interfejsem użytkownika w języku angielskim wraz z pomocą kontekstową i piktogramami? Zdecydowaną większość ustawień aparatu i ekspozycji dokonuje się poprzez odpowiednie klikanie ikon na ekranie, które są oznaczone wyraźnymi i jednoznacznymi obrazkami, które sprawiają, że obsługa aparatu jest bezproblemowa i intuicyjna.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Dotyczy Zestawienia parametrów i warunków granicznych p. 78.

Czy Zamawiający dopuści aparat bez specjalnego oprogramowania do wizualizacji odmy? Oprogramowanie do przetwarzania obrazów jest na tyle zaawansowane, że nie jest potrzebne specjalne oprogramowanie do wizualizacji odmy.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy Zestawienia parametrów i warunków granicznych p. 79. i p. 80.

Czy Zamawiający uzna za równoważne dla obu punktów zaawansowane oprogramowanie i przetwarzanie obrazu pozwalające wykonywać zdjęcia bez użycia kratki, a rezultatem są obrazy o bardzo dobrej jakości, porównywalnej ze zdjęciami wykonanymi z kratką?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Dotyczy Zestawienia parametrów i warunków granicznych p. 82.

Czy Zamawiający dopuści aparat w którym nie ma możliwości dodania badania do zamkniętego już badania? Taka funkcjonalność podyktowana jest minimalizacją możliwości popełnienia omyłki przez przypadkowe przypisanie zdjęcia do nie właściwego pacjenta.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Dotyczy Zestawienia parametrów i warunków granicznych p. 92

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości sprawdzenia w pamięci aparatu ilości wykonanych ekspozycji w określonym przez technika przedziale czasu? Dostępne rozwiązanie w naszym aparacie to ciągłe zliczanie ilości wykonanych badań od początku pracy aparatu i możliwość odczytu aktualnego stanu „licznika” badań.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy Zestawienia parametrów i warunków granicznych p. 93

Czy Zamawiający uzna za równoważne do autodiagnostyki wyświetlania komunikatów z kodem błędu, który po doczytaniu przez serwis może być zdiagnozowany i przyczyna błędu może być usunięta?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Dotyczy zestawienia parametrów i warunków wymaganych, pkt. 101

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów RTG jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Dotyczy zestawienia parametrów i warunków wymaganych, pkt. 102

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Okres dostępności części zamiennych dla wszystkich składowych przedmiotu zamówienia od daty sprzedaży przez min. 10 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.”?

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis

- Dotyczy zestawienia parametrów i warunków wymaganych, pkt. 104

Czy Zamawiający zgodzi się, żeby Wykonawca udzielił gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy podzespoły zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności,  który termin upłynie później?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

- Dotyczy SIWZ, pkt. 9.2.5, 9.3.2

Czy Zamawiający dostosuje zapisy w/w punktów do wymogów ustawy o wyrobach medycznych i wykreśli wymóg przedłożenia zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

W/w wymaganie pozbawia Zamawiający możliwości otrzymania najnowszych rozwiązań, gdyż dokument wymagany przez Zamawiającego w tym punkcie przestał funkcjonować w roku 2010. Obecna ustawa o wyrobach medycznych wymaga jedynie administracyjnego powiadomienie Prezesa Urzędu o wprowadzeniu wyrobu na rynek polski. Nie jest to w żadnym wypadku dokument dopuszczający bądź nie dany wyrób do obrotu na terenie Polski.

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

- Dotyczy SIWZ, pkt. 9.2.5, 9.3.2

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami ustawy Pzp, będzie wymagała w/w dokumentów dopiero na etapie wezwania do złożenia dokumentów przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza?

Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dokumenty wymienione w w/w punktach potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i jako takie winny podlegać reżimowi art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

- Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ

Czy w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na jeden pakiet, Zamawiający dopuści do usunięcia z pkt. c załącznika nr 1 do SIWZ pozostałych pozycji i pozostawienie jedynie tych, na które Wykonawca składa ofertę?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §6 tiret drugie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej wskazanej w w/w zapisie do 0,2% ceny brutto za każdy dzień zwłoki? Wysokość kary umownej proponowana przez wykonawcę jest standardową wartością w tego typu umowach.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych, dlatego aby zapewnić terminowość dostawy Zamawiający musi odpowiednio to zabezpieczyć zapisami umowy.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ, §6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu o treści: „Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach umowy stanowiących załącznik do SIWZ.

- Jaki dokument będzie podstawą do wystawienia faktury?

Odp. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru wystawiony po dostarczeniu, zamontowaniu, uruchomieniu sprzętu i jeśli to wymagane przeszkoleniu personelu.

- Czy Zamawiający przewiduje odbycie szkoleń pracowników (zgodnie z pkt 99 Zestawienia parametrów pakietu 26) przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego?

Odp.  Tak

Wykonawca nr 3

PYTANIE NR 1

Dotyczy: Pakietu nr 26 - Cyfrowy aparat RTG Jezdny

Czy Zamawiający dopuści cyfrowy, jezdny aparat RTG o parametrach podanych w poniższej tabeli?

Proponowane rozwiązanie charakteryzuje się:

- najnowszą technologią, dzięki czemu maksymalnie redukujemy dawkę;

- kompaktową i lekką budową (90 kg) zapewniającą swobodę ruchu i przemieszczanie aparatu;

- detektor o doskonałych parametrach (wodoszczelność, powłoka antybakteryjna, wytrzymałość na obciążenie 310 kg, waga 2,6 kg).

Generator

Komponenty takie, jak: mobilny aparat RTG, generator, detektory wyprodukowane przez jednego wytwórcę

Moc generatora: 2,5 kW

Maksymalna moc poboru: 800W

Zasilanie 1 fazowe 100-240V 50/60Hz

Maksymalne napięcie w radiografii: 100 kV

Minimalne napięcie w radiografii: 40 kV

Minimalna wartość nastaw mAs: 0,25mAs

Zasięg ramienia z lampą ( licząc od najdalej wysuniętej części aparatu od użytkownika, nie uwzględniając podstawy jezdnej aparatu z kołami przednimi): 120 cm

Zasilanie generatora z akumulatora. Typ baterii Litowo-jonowy

Czas ładowania potrzebny do pełnego naładowania akumulatora/akumulatorów: 4 h

Możliwość szybkiego doładowania: minimum 20 ekspozycji w 15 minut

Ilość możliwych ekspozycji na jednym ładowaniu akumulatora: 240

Szybkość włączenia aparatu: maksymalnie 200 sekund

Minimalny czas pełnego cyklu: maksymalnie 10 sekund

Miernik lub kalkulator dawki DAP zintegrowany z DICOM

Wyliczona dawka DAP wyświetlona na wyświetlaczu panelu użytkownika

Maksymalne symetryczne pole promieniowania: minimum 47 x 47 cm

Lampa RTG

Wielkość ogniska: 1,2 mm

Pojemność cieplna anody: 50 kHU

Maksymalna prędkość chłodzenia: 350 HU/s

Maksymalna wysokość ogniska lampy od podłogi: 2000 mm

Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi: 370 mm

Maksymalna wysokość transportowa po złożeniu ramienia z lampą: 1460 mm

Całkowita filtracja: 2.5 mm Al Przy 70 kV

Pełny zakres obrotu lampy rtg w stopniach: +/- 165°

Kąty obrotu lampy RTG w kierunku osiowym: -40° do +180°

Pełny zakres obrotu kolimatora w stopniach: +90° do -180°

Zakres kątowy ruchu poprzecznego lampy RTG: +/-15°

Masa aparatu w kg (z akumulatorami): 90 kg

Szerokość aparatu: 600 mm

Długość aparatu: 770 mm

Jazda w przód i w tył. Możliwość obrotu urządzenia za pomocą jednej ręki.

Bezprzewodowa transmisja danych z detektora do aparatu (detektor bezprzewodowy)

Kieszeń transportowa umożliwiająca ciągłe ładowanie oferowanego detektora

Elementy najbardziej narażone na kolonizację bakterii, pokryte powłoką antybakteryjną: panel użytkownika, przycisk wyzwalania ekspozycji

Konsola technika

Konsola operatora zintegrowana z aparatem

Monitor dotykowy LCD 12” wbudowany w aparat

Ekran konsoli umieszczony na ramieniu przegubowym umożliwiającym jego pozycjonowanie w trzech osiach

Interfejs aparatu w języku polskim

Oprogramowanie do badań ogólnodiagnostycznych

Możliwość wpisania danych pacjenta bezpośrednio na stanowisku

Możliwość dokonania zmiany danych pacjenta po ekspozycji na poziomie konsoli technika

Funkcjonalność blendowania (czarne maskowanie tła) na stacji technika

Oprogramowanie umożliwiające: zmianę zaczernienia i kontrastu, obracanie obrazu, zoomowanie, nanoszenie adnotacji

Możliwość zapisu 3000 obrazów dla maksymalnej rozdzielczości i wielkości detektora (43x43)

Kratka przeciwrozproszeniowa w postaci dedykowanego oprogramowania, które przetwarza obraz do postaci o tak wysokiej jakości, jak przy użyciu tradycyjnej, fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej, redukując tym samym otrzymywaną dawkę promieniowania RTG dla Pacjenta.

Algorytm skracający czas dostosowania obrazów w miejscach trudnych do zobrazowania, takich jak obrazowanie osiowe, gdzie grubość obszarów zmienia się wraz z pozycjonowaniem.

Detektor cyfrowy

Praca ciągła w trybie bezprzewodowym

Wielkość matrycy: 35,05 x 42,67 cm

Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu

Grubość detektora: 15 mm

Rozmiar piksela: 150µm

Głębokość akwizycji: 16 bit

Rozdzielczość: 2836x2336 pikseli

DQE: 72%

Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora: 310 kg

Maksymalne punktowe obciążenie detektora: 160 kg

Waga detektora włącznie z baterią: 2,6 kg

Podgląd obrazu: 2 sek.

Czas pełnego cyklu: 10 sek.

Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie

Wbudowany czujnik wstrząsów

System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylacyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę

Wodoodporność o klasie IPX6

Detektor pokryty powłoką antybakteryjną

Wewnętrzna pamięć na 100 obrazów bez potrzeby połączenia z konsolą technika

Wyświetlacz informujący o liczbie zapisanych obrazów oraz wskaźnik naładowania baterii

Wydłużony odczyt obrazów (10 sek) dla obrazowania funkcjonalnego

Detektor wyposażony w odłączalne wymienne akumulatory (baterie) min. 2 szt., które można ładować w nastołowej ładowarce z wykorzystaniem napięcia 230 V50Hz +/- 10% (ładowarka w zestawie)

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

PYTANIE NR 2

Dotyczy: Pakietu nr 26 - Cyfrowy aparat RTG Jezdny

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby najważniejsze komponenty takie, jak: mobilny aparat RTG, generator, detektor były wyprodukowane przez jednego wytwórcę? Takie rozwiązanie gwarantuje, że Zamawiający kupi sprzęt najwyższej jakości, a nie tzw. „składaka”.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

PYTANIE NR 3

Dotyczy SIWZ – pkt 7.1

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do max. 60 dni od dnia podpisania umowy.

Jednocześnie informujemy, że przedmiot zamówienia pochodzi od producenta zagranicznego, więc wymagany w SIWZ termin dostawy 40 dni może być niemożliwy do dotrzymania.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

PYTANIE NR 4

Dotyczy Umowy sprzedaży - §6 (Zał. nr 4 do SIWZ)

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację treści umowy w paragrafie nr 6, tak aby uzyskał on następujące brzmienie:

„W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych, do zapłaty których zobowiązany jest Wykonawca, i tak:

- w przypadku zwłoki w dostawie, w wysokości 0,2 % ceny brutto za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,2% ceny brutto za każdy dzień zwłoki.”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych, dlatego aby zapewnić terminowość dostawy Zamawiający musi odpowiednio to zabezpieczyć zapisami umowy.

Wykonawca 4.

Dotyczy pakietu nr  3 – Łóżeczko pacjenta dziecięce z materacem – 1 szt.

Pytanie 1.

Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści łóżko, które posiada konstrukcję wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z dodatkiem antybakteryjnym (połączenie lakieru proszkowego ze specjalną substancją antybakteryjną nazwie „Interpon 700 AM”), dodatek antybakteryjny jest integralną zawartością składu lakieru? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego, ma na celu hamowanie rozwoju potencjalnych, szkodliwych bakterii i wirusów, które mogą być szkodliwe dla ludzkiego zdrowia i pozwala na kontrolę zakażeń szpitalnych.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2

Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści przestrzeń pomiędzy podstawą, a leżem opartą na konstrukcji dwóch ramion wznoszących?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie 3

Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści leże podzielone na 4 segmenty, w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia), segmenty wypełnione panelami z płyty HPL, segment podudzia oraz pleców z zamocowanymi metalowymi ogranicznikami zabezpieczającymi materac przed przesuwaniem?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4

Czy (w odniesieniu do pkt. 7 oraz w pkt. 16) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilota bez funkcji autokontur?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie 5

Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści długość łóżka 1870 mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 6

Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści szerokość całkowitą łóżka 970 mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie 7

Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści wysokość minimalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 440 mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie 8

Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści regulację segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie 0o – 18o?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 9

Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców oraz przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki (w przypadku mocowania np. ramy wyciągowej będzie ona zamocowana w ww. tuleje i będzie wyposażona w wieszak kroplówki lub uchwyt ręki bez konieczności mocowania ich w osobne tuleje), tuleje umiejscowione w narożnikach leża, „przed” szczytami łóżka, nie przeszkadzające pacjentowi leżącemu na łóżku?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie 10

czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami, krążki obrotowe jednoosiowe, średnica krążków 60 mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 11

Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści osłony tworzywowe elementów konstrukcyjnych podwozia zamocowane tylko od strony głowy i nóg?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie 12

Czy (w pkt. 29 - 34) Zamawiający dopuści poręcze boczne dzielone o wysokości 430 mm każda, wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS - formowane z jednej części, zaokrąglone (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów), łatwe do dezynfekcji i  utrzymania w czystości; składane/opuszczane obok leża za pomocą mechanizmu wspomaganego sprężyną gazową zabezpieczającą poręcz przed nagłym, gwałtownym opuszczaniem, wyraźnie oznaczony uchwyt do odblokowywania mechanizmu poręczy, barierki niezależne od siebie z możliwością opuszczenia / odbezpieczenia dowolnej z nich za pomocą klamki dostępnej jedynie dla personelu medycznego; barierki poruszające się wraz segmentem oparcia pleców, chroniące pacjenta również w pozycji siedzącej i fotelowej; konstrukcja barierek bocznych zapewniająca bezpieczeństwo pacjenta i personelu, zgodne z normą EN 60601-2-52 bez stref mogących spowodować uraz lub przypadkowe zakleszczenie (system anty-urazowy oraz anty-zakleszczeniowy kończyn górnych oraz dolnych); możliwość opuszczenia barierek poniżej poziomu materaca w sposób ułatwiający transfer pacjenta, a także wstawanie oraz siedzenie na łóżku; łóżko wyposażone we wskaźniki kąta nachylenia oparcia pleców oraz pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga - wskaźniki znajdujące się na barierkach bocznych, widoczne niezależnie od pozycji barierek?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w pojemniki opisane w pkt. 36 – 38?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Dotyczy: Pakiet nr 3 – Łóżko pacjenta elektryczne dorosłe – 4 szt.

Pytanie 1

Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści leże podzielone na 4 segmenty, w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia), segment oparcia pleców z przeziernej, wyjmowanej płyty HPL, pozostałe segmenty wypełnione także demontowalnymi płytami HPL, pod segmentem oparcia pleców prowadnice na kasetę RTG?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2:

Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści długość łóżka 2200 mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie 3

Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści szerokość całkowitą łóżka 970 mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4

Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców oraz przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki (w przypadku mocowania np. ramy wyciągowej będzie ona zamocowana w ww. tuleje i będzie wyposażona w wieszak kroplówki lub uchwyt ręki bez konieczności mocowania ich w osobne tuleje), tuleje umiejscowione w narożnikach leża, „przed” szczytami łóżka, nie przeszkadzające pacjentowi leżącemu na łóżku?

Odpowiedź: zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie 5

Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści funkcje łóżka regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych poprzez obustronne panele wbudowane w dwie poręcze boczne znajdujące się w odcinku sekcji oparcia pleców:

- przycisk aktywacji

- regulacja wysokości

- regulacja segmentu oparcia pleców

- regulacja segmentu uda

- funkcja autokontur

oraz sterowanie łóżka poprzez panel centralny posiadający następujące funkcje:

- regulacja wysokości

- regulacja segmentu oparcia pleców

- regulacja segmentu uda

- funkcja autokontur

- regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga

- pozycja – elektryczny CPR – jednym przyciskiem

- pozycja krzesła kardiologicznego – jednym przyciskiem

- pozycja antyszokowa - jednym przyciskiem

- pozycja do badań - jednym przyciskiem

Panel centralny z możliwością blokowania funkcji (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR) – zablokowanie danej funkcji na panelu spowoduje także zablokowanie funkcji w poręczach bocznych?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie 6

Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści wysokość maksymalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 840 mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 7

Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści regulację elektryczną kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do 70o?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 8

Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści funkcję podwójnej autoregresji (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda) o parametrze 165 mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 9

Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści regulację elektryczną kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża 40o?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 10

Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści regulację segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie 0o – 12o?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 11

Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści regulację elektryczną pozycji Trendelenburga w zakresie do 13o i anty-Trendelenburga w zakresie do 14o?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie 12

Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści osłony tworzywowe elementów konstrukcyjnych podwozia zamocowane tylko od strony głowy i nóg?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Pytanie 13

Czy (w pkt. 30) Zamawiający dopuści krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami, krążki obrotowe wokół własnej osi, średnica krążków 60 mm?

Odpowiedź: TAK

Dotyczy: Pakiet nr 3 – Materac przeciwodleżynowy – 4 szt.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o poniższych parametrach?

- System wyposażony w 20 niezależnych - wymiennych komór, ułożonych poprzecznie. Komory o wysokiej wytrzymałości: nylonowo – poliuretanowe, zamknięte hermetycznie. Specjalistyczny system przeciwodleżynowy przeznaczony do zastosowań klinicznych oraz stosowania jako środek w profilaktyce i leczeniu odleżyn co najmniej do II stopnia włącznie (według EPUAP) u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (ryzyko I stopnia wg. skali Nortona)

- Pompa materaca posiadająca dwa tryby pracy: zmiennociśnieniowy i statyczny

- 4 pierwsze komory w części głowy statyczne - utrzymujące zawsze stałe ciśnienie, w celu zapewnienia komfortu pacjenta

- Dopuszczalne maksymalne obciążenie materaca – przy zachowaniu pełnej skuteczności: 250 kg

- Minimalna moc napełniania: 12 l/min.

- Wysokość materaca 20 cm. Komory materaca podzielone na dwie części. Dolna część komór o wysokości 7 cm pozostająca zawsze w trybie trybie statycznym eliminując ryzyko bezpośredniego kontaktu pacjenta z łóżkiem

- Materac wyposażony w system niskiej utraty powietrza oraz mikrootwory redukujące nadmiar powietrza podczas wtłaczania nowego z zachowaniem funkcji utrzymywania wymaganego ciśnienia. Funkcja ma gwarantować utrzymanie świeżości powietrza wewnątrz komór materaca i wspomagać zapobieganie powstawania odleżyn

- System wyposażony w zewnętrzną pompę posiadającą możliwość zawieszenia na łóżku pacjenta

- Materac wyposażony w miękki, wysoce elastyczny, rozciągający się 4 kierunkach higieniczny pokrowiec. Pokrowiec materaca o obniżonym współczynniku tarcia, wodoodporny, oddychający, antyalergiczny, ognioodporny i nie zawierający lateksu

- Pokrowiec wyposażony w kryty zamek błyskawiczny, w celu nieprzedostawania się cieczy, umieszczony z dala od krawędzi materaca, w celu zapobiegania urazom pacjenta. Pokrowiec łatwy do czyszczenia, przystosowany do dezynfekcji standardowymi środkami stosowanymi w jednostkach służby zdrowia i przystosowany do prania w pralce

- Materac wyposażony w paski mocujące go do ramy łóżka oraz wyposażony w antypoślizgowe strefy zabezpieczające przed samoczynnym przesuwaniem

- Czas napełniania materaca do maksymalnego poziomu ciśnienia: do 30 minut

- System wyposażony w zawór CPR - szybkie opróżnianie – zawór CPR w górnej części materaca umożliwiający opróżnienie w ciągu max: 10 sekund

- Wizualny i akustyczny alarm niskiego ciśnienia, alarm awarii zasilania i alarm awarii systemu

- Intuicyjny panel dotykowy, przyjazny w obsłudze. Możliwość blokady funkcji, w celu uniknięcia przypadkowego uruchomienia lub zmiany wybranych parametrów przez personel medyczny

- W przypadku braku zasilania – system powinien utrzymywać napełnienie przez około 6 godzin, w zależności od wagi pacjenta i stosowanej terapii

- TRYB ZMIENNOCIŚNIENIOWY - w tym trybie komory są napełniane naprzemiennie w parach, terapia trwa w cyklach czasowych 10/15/20/25 minut

- TRYB STATYCZNY - tryb zapewnia stały poziom ciśnienia we wszystkich komorach, funkcja ustawiana przez personel, w zależności od potrzeb indywidualnych pacjenta

- MAKSYMALNA TWARDOŚĆ - materac jest napełniany równomiernie do poziomu 50 mmHg, maksymalnie przez 30 minut, a następnie zostają przywrócone automatycznie ustawienia pierwotne

- POZYCJA FOWLERA - możliwość wyboru trybu podczas unoszenia segmentu oparcia pleców łóżka, tryb odpowiednio obniża lub podwyższa ciśnienie w odpowiednich obszarach materaca w zależności od kąta uniesienia segmentu oparcia pleców, w celu wyeliminowania ryzyka nadmiernego ucisku na tkanki przy pozycji Fowlera, kardiologicznej oraz siedzącej

- Wymiary materaca dopasowane do wymiarów leża łóżka

- Zakres poziomu ciśnienia: 10-50 mmHg

- Wymiary pompy zasilającej z panelem sterowania: 40 x 26 x 15 cm

- Waga pompy zasilającej z panelem sterowania: max: 5 kg

- Poziom hałasu pompy zasilającej: max. 25 dB

- Stopień i typ ochrony: Klasa I/Typ BF/ IP21

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ

Wykonawca 5

Dotyczy pakietu 3. Łóżeczko pacjenta dziecięce z materacem

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko wytworzone w technologii i opracowanych rozwiązaniach, które konstrukcyjnie mają na celu ograniczenie rozwoju bakterii i drobnoustrojów, poprzez maksymalne ograniczenie miejsc, w których mogłyby się rozwijać, zatem nie ma potrzeby stosowania dodatków jonów srebra, gdyż działanie preferencyjne jest ważniejsze aniżeli zwalczające? Proponowane łóżko posiada kolumny cylindryczne łatwe do dezynfekcji, szczyty oraz barierki wytworzone w technologii o gładkich powierzchniach, wszystkie powierzchnie ramy i leża gładkie i łatwe do czyszczenia. Technologia jonów srebra wymusza na użytkowniku stosowanie specjalnych środków do dezynfekcji, co w skutkach obciąży dodatkowo Zamawiającego kosztami. Stosowanie standardowych środków niszczy jony srebra. Tym samym prosimy Zamawiającego o odstąpienie dostarczenia certyfikatów potwierdzających antybakteryjność lakieru i tworzywa. Czy Zamawiający zrezygnuje tym samym z wymogu dostarczenia oświadczenia producenta lub certyfikatu?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem 2 segmentowym, z ruchomą sekcją pleców, segmentami pokrytymi tworzywową osłoną, z systemem zabezpieczającym materac przed przesuwaniem się ? Odpowiedź: TAK

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacjami elektrycznymi za pomocą panelu wbudowanego w konstrukcję łóżka z regulacjami wymaganymi przez Zamawiającego za wyjątkiem regulacji segmentu uda oraz autokontur z uwagi na leże 2 segmentowe?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 1598mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o długości 1400mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści łózko z regulacją wysokości leża w zakresie 580mm – 830mm (liczona bez materaca) ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie 0-40 stopni? Odpowiedź: TAK

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez regulacji funkcji autokontur?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 100mm z indywidualną blokada kół bez funkcji blokady jednego koła do jazdy na wprost?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści łóżko z dwoma tulejami na akcesoria (wieszak kroplówki, wysięgnik ręki) umieszczonymi w narożnikach łóżka od strony głowy, w miejscu niedostępnym dla pacjenta?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w krążki odbojowe, jednoosiowe o średnicy 80mm?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści łóżko z dopuszczalnym, bezpiecznym obciążeniem roboczym 75kg?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści łóżko z poręcznymi bocznymi wykonanymi ze szczebli pionowych o szerokości 40-50mm oraz przerwami pomiędzy szczeblami około 50mm oraz z jedną poprzeczką poziomą łączącą wszystkie szczeble pionowe?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami składanymi teleskopowo, pionowo w sposób eliminujący ryzyko nagłego i gwałtownego opuszczenia, bez konieczności stosowania sprężyny gazowej?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści łóżko z poręczami niedzielonymi, zabezpieczającymi pacjenta na całej długości leża o łącznej długości około 1420mm?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści łóżko z jednym tworzywowym pojemnikiem  na rzeczy pacjenta, umieszczonym pod leżem łóżka?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści łóżko z pojemnikiem o wymiarach 450mm x 300mm x 200mm?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem wykonanym z pianki o gęstości 28kg/m3?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem piankowym z poprzecznymi nacięciami?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści łóżko (pkt 48) odporne na dezynfekcję metodą zamgławiania, zapianowania, spryskiwania środkiem dezynfekującym bez możliwości mycia strumieniem wody pod ciśnieniem?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 21

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania łózka z barierkami bocznymi, jednoczęściowymi, zabezpieczającymi pacjenta na całej długości leża, składanymi teleskopowo z możliwością zablokowania na trzech różnych wysokościach?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 22

Czy Zamawiający będzie wymagał aby szczyty łóżka były wykonane z przezroczystego tworzywa dzięki czemu personel może z każdego miejsca obserwować pacjenta?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 23

Czy Zamawiający będzie wymagał aby łózko było sterowane za pomocą panelu wbudowanego w konstrukcję łóżka, od strony szczytu nóg, w miejscu niedostępnym dla dziecka, co eliminuje ryzyko przypadkowego uruchomienia regulacji leża?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 24

Czy w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma na myśli leże oparte na kolumnach o przekroju koła?

Odpowiedź:  TAK

Pakiet 3 Łóżko pacjenta elektryczne dorosłe

Pytanie 1

Czy w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma na myśli leże oparte na kolumnach o przekroju koła?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z pozostałymi segmentami wypełnionymi wypraskami z polipropylenu (segment oparcia pleców z płyty HPL?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2230mm?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża o długości: oparcie pleców 813mm, centralny 270mm, segment uda 300mm, segment podudzia 467mm?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko, które w sterownikach zamiast przycisku START posiadają przycisk aktywacyjny w kolorze zielonym, który spełnia dokładnie taką samą funkcjonalność?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym panele wbudowane w barierkach bocznych od strony zewnętrznej służą do regulacji wysokości leża, kąta nachylenia pleców, kąta nachylenia uda oraz funkcji autokontur a także posiadają przycisk aktywujący?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym funkcje opisane dla paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dostępne są w panelu centralnym, wieszanym na szczycie od strony nóg lub chowanym w półce na pościel?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie 0-70 stopni?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta nachylenia segmentu uda w zakresie 0-30 stopni?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją segmentu pleców 100mm oraz uda 60mm?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga w zakresie do 13 stopni?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w krążki odbojowe o średnicy 80mm?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem wykonanym z pianki o gęstości 28kg/m3?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem piankowym z poprzecznymi nacięciami oraz z górną warstwą materaca wykonaną z piany viscoelastik z funkcją pamięci kształtu ciała?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści łóżko (pkt 45) odporne na dezynfekcję metodą zamgławiania, zapianowania, spryskiwania środkiem dezynfekującym bez możliwości mycia strumieniem wody pod ciśnieniem?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 16

Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko posiadało barierki boczne tworzywowe, dzielone, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża w postaci trzech barierek na każdej stronie opuszczanych oraz odpinanych?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 17

Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko posiadało możliwość wykonywania zdjęć RTG za pomocą aparatu RTG typu ramię C?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 18

Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko posiadało segment pleców przezierny dla RTG z zintegrowaną tacą oraz pozycjonerem kasety RTG, umożliwiających wsunięcie kasety z boku łóżka oraz przesuwanie jej pod leżem?

Odpowiedź:  TAK

Pakiet 3 Materac przeciwodleżynowy

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści materac z regulacją ciśnienia względem wagi pacjenta co 5kg?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści materac o szerokości 860mm?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści materac z pompą, w której wagę pacjenta ustawia się za pomocą przycisków?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści materac z przewodem zasilającym o długości 3,5 metra?

Odpowiedź:  TAK

Wykonawca 6

Dotyczy pakietu nr 3 Łóżeczko pacjenta dziecięce z materacem – 1 szt.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko pacjenta dziecięce z materacem posiadające konstrukcję wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo bez użycia nanotechnologii srebra?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko pacjenta dziecięce z materacem którego producent posiada certyfikat ISO 13485:2016? Certyfikat ten jest aktualizacją starszego certyfikatu jaki jest opisany w SIWZ tj. 3485:2003.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko pacjenta dziecięce z materacem, łóżeczko odporne na mycie i dezynfekcje jednak bez możliwości mycia strumieniem wody o ciśnieniu 4-8 bar?

Odpowiedź: TAK

Łóżko pacjenta elektryczne dorosłe – 4 szt.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko pacjenta elektryczne dorosłe posiadające osłonę tworzywową elementów konstrukcyjnych podwozia na całej długości i szerokości podstawy? Gdyż podstawa posiada mniejsze wymiary niż całkowita szerokość i długość łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko pacjenta elektryczne dorosłe posiadające bezpieczne obciążenie 230 kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko pacjenta elektryczne dorosłe posiadające materac wykonany z materiałów antyalergicznych jednak bez właściwości antystatycznych? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko pacjenta dziecięce z materacem którego producent posiada certyfikat ISO 13485:2016? Certyfikat ten jest aktualizacją starszego certyfikatu jaki jest opisany w SIWZ tj. 3485:2003.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko pacjenta elektryczne dorosłe, odporne na mycie i dezynfekcje jednak bez możliwości mycia strumieniem wody o ciśnieniu 4-8 bar?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania wbudowanej wagą do ważenia pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

PAKIET NR 5

Wózek opatrunkowy – 2 szt.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek opatrunkowy którego producent posiada certyfikat ISO 13485:2016? Certyfikat ten jest aktualizacją starszego certyfikatu jaki jest wymagany w SIWZ tj. 3485:2003.

Odpowiedź: TAK

Szafka do urządzeń medycznych – 2 szt.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę do urządzeń medycznych posiadającą maksymalne obciążenie wnętrza szuflady do 3 kg? Pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Meble dla OIT na 4 stanowiska – 1 kpl.

Pytanie 1

W zestawieniu parametrów i warunków wymaganych dla Mebli dla OiT Zamawiający udostępnił ogólny opis wykonania mebli. W związku z tym, że na podstawie opisu nie da się precyzyjnie wycenić zestawu mebli, prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego oczekiwanych funkcji jakie ma spełniać zestaw mebli. Czy w wycenie należy przyjąć szafkę przeznaczoną do montażu zlewu/umywalki? Czy wycena powinna obejmować szafki dolne (podblatowe) oraz wiszące? Czy w zaoferowanym zestawie mebli powinna znaleźć się także szafka z szufladami?

Odpowiedź: wycena obejmować powinna wszystkie szafki (narożnikowe, podblatowe i wiszące oraz ze zlewem)

Pytanie 2

Czy w przypadku drzwi przeszklonych Zamawiający dopuści do zaoferowania szybę zamontowaną w systemowej ramie aluminiowej o grubości ok. 20 mm z uchwytem chromowanym mocowanym do ramki? Wypełniające szkło przeźroczyste, w szafkach ze szkłem zawias o kącie otwarcia 110 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

PAKIET NR 30

Stół zabiegowy – 1 szt.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy, posiadający materace wykonane z pianki poliuretanowej i pokrytej skajem z możliwością mycia i dezynfekcji jednak bez możliwości dezynfekcji temperaturowej w temp. 105°C w czasie 5 min?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy, którego producent posiada certyfikat ISO 13485:2016? Certyfikat ten jest aktualizacją starszego certyfikatu jaki jest opisany w SIWZ tj. 3485:2003.

Odpowiedź: TAK

Dotyczy wzoru umowy sprzedaży §6

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do standardowych kar o wysokości 0,2% wartości brutto umowy niedostarczonej w terminie części przedmiotu umowy oraz usunięcia wad za każdy dzień opóźnienia ponad termin dostawy. Pomimo obniżenia procentowej wartości przewidywanej kary umownej, kwoty przy wartości zamawianego sprzętu medycznego będą i tak znaczące. Wysokość kar umownych będzie zatem spełniać swoją podstawową funkcję kompensacyjno  -odszkodowawczą, stymulującą wykonawcę do prawidłowego wykonania zobowiązania. W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych, dlatego aby zapewnić terminowość dostawy Zamawiający musi odpowiednio to zabezpieczyć zapisami umowy.

Wykonawca 7

Dotyczy pakietu PAKIET NR 13 -  ogrzewacz pacjenta

Pytanie 1

Pkt. 3,Prosimy o odstąpienie od wymogu podstawy jezdnej, w przypadku zaoferowania urządzenia przeznaczonego do montażu na stojaku do kroplówek

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 2

Pkt. 7, Prosimy o dopuszczenie giętkiego, łatwego do przemycia i dezynfekcji przewodu grzewczego, łączącego urządzenie z kocem mocowanego do urządzenia za pomocą nakrętki, co uniemożliwia przypadkowe rozłączenie.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3

Pkt. 8, Prosimy o odstąpienie od wymogu zaczepu na przewód

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4

Pkt. 10, Prosimy o dopuszczenie dwóch zakresów regulacji przepływu powietrza wysoki około 1275 l/min i niski około 793 l/min

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 5

Pkt. 11, Prosimy o odstąpienie od alarmu niskiej  temperatury, gdy w urządzeniu na wyświetlaczu wskazywana jest aktualne osiągnięta temperatura i posiada ono wskaźnik osiągnięcia zadanej temperatury. Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza z alarmem zbyt wysokiej temperatury oraz automatycznym, niezależnie działającym wyłącznikiem bezpieczeństwa  przy przekroczeniu temperatury o 3°C od temperatury ustawionej oraz ze wskaźnikiem wyświetlania temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 6

Pkt. 12, Prosimy o dopuszczenie filtra Hepa 0,2 micronów o efektywności 99,97%

Odpowiedź: TAK

Pytanie 7

Pkt. 13, Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza z alarmem zbyt wysokiej temperatury oraz automatycznym, niezależnie działającym wyłącznikiem bezpieczeństwa  przy przekroczeniu temperatury o 3°C od temperatury ustawionej oraz ze wskaźnikiem wyświetlania temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 8

Pkt. 14, Prosimy o dopuszczenie licznika przepracowanych godzin wskazującego konieczność wymiany filtra (wskaźnik diodowy) oraz o odstąpienie od konieczności wyświetlania informacji o przeglądzie, jeśli przegląd, zgodnie z zaleceniami producenta, wymagany jest raz w roku.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 9

Pkt. 15, Prosimy o dopuszczenie mocy 700W

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 10

Pkt. 18, Prosimy o odstąpienie od wymogu koców specjalnych, posiadających dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujących ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 11

Pkt. 19, Prosimy o dopuszczenie kocy na całe ciało pacjenta o wymiarach: 195 x 100 – w zestawie 10 szt. do każdego urządzenia

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

PAKIET NR 13 -  Ogrzewacz płynów

Pytanie  1

Pkt. 2, Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza z regulacją temperaturą grzania w zakresie 35° - 42°C

w krokach co 0,1°C

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2

Pkt. 3, Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wydajności do 600 ml/h (model bez drenu grzewczego) lub do 1200ml-1500m/h (model z drenem grzewczym o długości 130 cm)

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3

Pkt. 4, 5, Prosimy o odstąpienie od wymogu

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 4

Pkt. 6, Prosimy o dopuszczenie urządzenia z pomiarem temperatury wewnątrz  urządzenia, lub w mankiecie grzewczym, w zależności od modelu

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 5

Pkt. 7, Prosimy o dopuszczenie urządzenia, w którym, przy pierwszym użyciu, zaprogramowana temperatura jest temperaturą najniższą, czyli 35°C, natomiast każde następne użycie, wykrywa ostatnio wybraną wartość i ona stanowi domyślnie ustawioną temperaturę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 6

Pkt. 9,Prosimy o doprecyzowanie wymogu, ponieważ czas nagrzewania zależny jest od temperatury płynu, otoczenia, a także ustawionej i zadanej temperatury grzania. Prosimy o dopuszczenie urządzenia, w którym gotowość do użycia w przypadku temperatury otoczenia ok 22°C oraz wybranej temperatury płynu ok 35°C, osiągana jest w ciągu ok. 1 minuty.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 7

Pkt. 11,Prosimy o odstąpienie od wymogu, w przypadku zaoferowania urządzenia, w którym zalecane przez producenta przeglądy powinny odbywać się raz w roku.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 8

Pkt. 13, Prosimy o odstąpienie od wymogu podstawy jezdnej, w przypadku zaoferowania urządzenia, wyposażonego w dedykowaną klamrę, umożliwiającą zamocowanie na stojaku do kroplówek

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 9

Pkt. 14, Prosimy o odstąpienie od wymogu

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 10

Pkt. 15, Prosimy o dopuszczenie urządzenia w klasie BF

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 11

Pkt. 17, Prosimy o odstąpienie od wymogu, w przypadku zaoferowania urządzenia, współpracującego ze standardowymi drenami i niewymagającego dedykowanych zestawów jednorazowych.

Odpowiedź: TAK

PAKIET NR 13 -  Ogrzewacz płynów

Pytanie 1

Pkt. 2, 3, 7, Prosimy o dopuszczenie temperatury grzania ustalonej na stałym poziomie zapewniającym uzyskanie temperatury wyjściowej płynu na poziomie +36°C do +41°C przy przepływie  do 150 ml/min,

dopuszczenie wyświetlacza temp. wbudowanego w module podgrzewacza

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2

Pkt. 4, 5, Prosimy o odstąpienie od wymogu

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 3

Pkt. 9, Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza, z gotowością do użytku w ciągu max. 2 minut.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4

Pkt. 13, Prosimy o odstąpienie od wymogu podstawy jezdnej, w przypadku zaoferowania urządzenia, wyposażonego w zasilacz z klamrą, umożliwiającą zamocowanie na stojaku do kroplówek

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5

Pkt. 17, Prosimy o dopuszczenie kartridży dla jednego pacjenta z zestawem przedłużającym długości 20 cm; czas użycia 24 godziny, do użytku przy przepływie przy przepływie  do 150 ml/min, z możliwością podłączenia do dowolnego zestawu infuzyjnego ze standardowym łącznikiem luer.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Wykonawca 8

Dotyczy pakietu nr 7

Pytanie 1

Prosimy o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. Urządzenia tego typu są produkowane na zamówienie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Dotyczy myjnia przelotowa

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w licznik godzin pracy filtra HEPA jako rozwiązanie równoważne do wymaganego.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w ekran dotykowy jako rozwiązanie równoważne do wymaganego – ekranu z klawiaturą – oraz wybór programów bezpośrednio z listy wyświetlanej na wyświetlaczu.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia nie wyposażonego w system wykrywania stopnia zapełnienia komory i doboru ilości środków chemicznych oraz wody – z naszej wiedzy wynika, że takie rozwiązanie posiada tylko jeden producent – firma Belimed, której jedynym dystrybutorem na polskim rynku jest firma Informer Med. Stanowi to ograniczenie konkurencji i jest niedopuszczalne w świetle ustawy PZP.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 4

Z wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 25.09.2019 wynika, iż dostępna jest większa przestrzeń niż wymagana przez Zamawiającego i nie ma podstaw do ograniczenia wymiarów urządzenia. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o szerokości 650 mm oraz wysokości 1950 mm.

Odp. Najwyższa dopuszczona wysokość wynosi 1800 mm. Zwiększenie wysokości do zaproponowanej w pytaniu wiązałaby się z kosztami jakie musiałby ponieść Zamawiający w związku z dodatkowymi robotami budowlanymi. Z uwagi na powyższe Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany wymiar odnoszący się do wysokości urządzenia.

Dotyczy suszarka do sprzętu

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z regulacją czasu suszenia do 95 minut.

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z regulacją temperatury w zakresie 0-50°C.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ  z późniejszymi zmianami dotyczącymi zakresu temperatury suszenia.

Pytanie 3

Prosimy o rezygnację z wymogu wspólnego wytwórcy urządzenia oraz myjni dezynfektorów – pozwoli to na uzyskanie większej konkurencyjności otrzymanych ofert.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 4

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w 6 wieszaków na 4 węże anestezjologiczne każdy.

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Wykonawca 9

Dotyczy pakietu nr 4: Pakiet 4 pompa infuzyjna/pompy strzykawkowe

Pytanie 1

Dotyczy punktu 31- Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe z możliwością ustawiania poziomu ciśnienia okluzji- 12 poziomów?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy punktu 26- W odniesieniu do bolusa programowanego prosimy o dopuszczenie pompy z możliwością programowania dawki w zakresie 0,1-50ml. Wyższa objętość w praktyce nie ma zastosowania ze względu na ograniczenie wynikające z  maksymalnej pojemności stosowanej w pompie strzykawki.(50/60ml)

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pompy  objętościowe:

Pytanie 1

Dotyczy punktu 69-Czy Zamawiający dopuści pompy objętościowe, których masa wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym wynosi 2,3 kg?

Odpowiedź – Zamawiający uaktualnił opis przedmiotu zamówienia i wykreślił pkt. od 61 do 119.  Zmieniony opis dostępny jest na stronie Zamawiającego.

Pytanie 2

Dotyczy punktu 78- Czy Zamawiający dopuści pompy objętościowe z zakresem szybkości infuzji w zakresie 0,1-1200 ml/godz.?

Odpowiedź – Zamawiający uaktualnił opis przedmiotu zamówienia i wykreślił pkt. od 61 do 119.  Zmieniony opis dostępny jest na stronie Zamawiającego.

Pytanie 3

Dotyczy punktu 83- Czy Zamawiający dopuści pompy objętościowe z dwoma rodzajami bolusa, w tym ręcznym z szybkością podaży w zakresie 0,1-1200 ml/h?

Odpowiedź – Zamawiający uaktualnił opis przedmiotu zamówienia i wykreślił pkt. od 61 do 119.  Zmieniony opis dostępny jest na stronie Zamawiającego.

Pytanie 4

Dotyczy punktu 83- W odniesieniu do bolusa programowanego prosimy o dopuszczenie pompy z możliwością programowania dawki w zakresie 0,1-50ml/0,1-1200 ml. Wyższa objętość w praktyce nie ma zastosowania ze względu na ograniczenie wynikające z  maksymalnej pojemności stosowanej w pompie strzykawki.(50/60ml)

Odpowiedź – Zamawiający uaktualnił opis przedmiotu zamówienia i wykreślił pkt. od 61 do 119.  Zmieniony opis dostępny jest na stronie Zamawiającego.

Pytanie 5

Dotyczy punktu 92- Czy Zamawiający dopuści pompy objętościowe z możliwością ustawiania poziomu ciśnienia okluzji-12 poziomów?

Odpowiedź – Zamawiający uaktualnił opis przedmiotu zamówienia i wykreślił pkt. od 61 do 119.  Zmieniony opis dostępny jest na stronie Zamawiającego.

Pytanie 6

Dotyczy punktu 97- Czy Zamawiający dopuści pompy objętościowe z możliwością programowania ciśnienia okluzji w zakresie od 75-900 mmHg? Większy zakres ciśnień (do 900 mmHg) jest ważny szczególnie przy podaży dawki bolus, gdzie opory tłoczenia są duże i 600 mmHg jest najczęściej niewystarczające (bolus nie zostanie podany).

Odpowiedź – Zamawiający uaktualnił opis przedmiotu zamówienia i wykreślił pkt. od 61 do 119.  Zmieniony opis dostępny jest na stronie Zamawiającego.

Pompa infuzyjna przepływowa:

Pytanie 1

Dotyczy punktu 10- Czy Zamawiający dopuści pompy, których masa wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym wynosi 2,3 kg?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy punktu 31- Czy Zamawiający dopuści pompy z możliwością ustawiania poziomu ciśnienia okluzji-12 poziomów?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy punktu 36-Czy Zamawiający dopuści pompy z możliwością programowania ciśnienia okluzji w zakresie od 75-900 mmHg? Większy zakres ciśnień (do 900 mmHg) jest ważny szczególnie przy podaży dawki bolus, gdzie opory tłoczenia są duże i 600 mmHg jest najczęściej niewystarczające (bolus nie zostanie podany).

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Wykonawca 10

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymagać będzie stetoskopu wyposażonego w dwutonową membranę z jednej strony (ciepłe obwódki w dotyku), które pozwalają na odsłuch tonów niskich lub wysokich podczas osłuchu pacjenta w zależności od siły nacisku głowicy stetoskopu, a z drugiej strony klasyczny lejek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyżej rozwiązanie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści słuchawki wyposażone w dwa rodzaje specjalnych oliwek, bakteriostatycznych, dopasowujących się do kształtu ucha?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyżej rozwiązanie.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymagać będzie stetoskopów internistycznych u których głowica i metalowa część drenu wykonane zostały z miedzi przeciwdrobnoustrojowej z racji tego iż stetoskopy będą używane na oddziale zakaźnym. Badania wykazały, że przeciwdrobnoustrojowa miedź jest skuteczna wobec bakterii, wirusów, grzybów i pleśni, w tym EVIRSA, grypy A (H1N1), Clostridium difficile i Vire (zostało to zweryfikowane przez m.in. amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA). 
Wedle badań dowiodło, że powierzchniowo czynna miedź przeciwdrobnoustrojowa jest w stanie unicestwić więcej niż 99,9% bakterii wywołujących zakażenia jatrogenne w ciągu dwóch godzin od kontaktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyżej rozwiązanie.

Wykonawca 11

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą dopuszczenia jako równoważnego silikonowego resuscytatora dla dorosłych wielorazowego użytku o objętości oddechowej  podczas ściskania worka oburącz 1100 ml, jedną ręką 700 ml, z możliwością podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek, o pojemności rezerwuaru 1500 ml, posiadający pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni, zintegrowany z workiem silikonowym, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyżej rozwiązanie.

__________________________

Podpis kierownika Zamawiającego