Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Numer pakietu: 1

Nazwa: Cyfrowy aparat do pomiaru ciśnienia krwi i tętna

Ilość: 130 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |
| 1. | Całkowicie automatyczny, prosty pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku |  |
| 2. | Wykrywanie objawów arytmii |  |
| 3. | Wizualna klasyfikacja ciśnienia krwi wg. WHO i ISH |  |
| 5. | Wykrywanie ewentualnych objawów arytmii |  |
| 6. | Szybki i bardzo cichy pomiar ciśnienia krwi i tętna |  |
| 7. | Technologia DPDA (podwójna detekcja tętna) |  |
| 8. | pomiar podczas pompowania mankietu |  |
| 9. | Dokładność: +/- 3 mmHg |  |
| 10. | Standardowy mankiet na ramię od 22cm do 33cm obwodu |  |
| 11. | Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 - 299 mmHg |  |
| 12. | Zakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutę |  |
| 13. | Pamięć: 60 ostatnich wyników pomiaru wraz z datą i godziną |  |
| 14. | Funkcja daty ,godziny |  |
| 15. | Zasilanie: 4 baterie "AAA" |  |
| 16. | Certyfikat urządzenia medycznego |  |
| 17. | Gwarancja: 24 miesiące |  |
| 18. | Skład zestawu: Ciśnieniomierz Mankiet Etui 4 baterie "AAA" Dzienniczek pomiarowy Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Numer pakietu: 2

Nazwa: Kardiomonitor

Ilość: 8 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej 4 kg |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. |  |
|  | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. |  |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów |  |
|  | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD). |  |
|  | Pomiar EKG |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać. |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. |  |
|  | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. wymienić. |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych |  |
|  | Monitorowanie odcinka QT |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie |  |
| 20 | Pomiar oddechów (RESP). |  |
| 21 | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min Podać. |  |
| 22 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min |  |
| 23 | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. Podać |  |
| 24 | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji |  |
| 25 | Pomiar saturacji (SpO2). |  |
| 26 | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% |  |
| 27 | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. Podać. |  |
| 28 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. |  |
| 29 | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik |  |
| 30 | Alarm desaturacji |  |
| 31 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). |  |
| 32 | Oscylometryczna metoda pomiaru. |  |
| 33 | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷270 mmHg. Podać. |  |
| 34 | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 40÷240 bpm. |  |
| 35 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać. |  |
| 36 | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. |  |
| 37 | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. Podać. |  |
| 38 | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie |  |
| 39 | Pomiar temperatury (TEMP) |  |
| 40 | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać. |  |
| 41 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. |  |
| 42 | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa |  |
| 43 | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. |  |
| 44 | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy |  |
| 45 | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP |  |
| 46 | Mankiet do pomiaru NIBP: średni |  |
| 47 | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips |  |
| 48 | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. |  |
| 49 | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. |  |
| 50 | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. |  |
| 51 | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. |  |
| 52 | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. |  |
| 53 | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. |  |
| 54 | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) |  |
| 55 | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. |  |
| 56 | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |  |
| 57 | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |  |
| 58 | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. |  |
| 59 | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godziny. Podać. |  |
| 60 | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. Podać. |  |
| 61 | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. |  |
| 62 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. |  |
| 63 | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. |  |
| 64 | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru |  |
| 65 | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |  |
| 66 | Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |  |
| 67 | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). |  |
| 68 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG |  |
| 69 | Port USB |  |
| 70 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora |  |
| 71 | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 |  |
| 72 | W ofercie z kardiomonitorem stojak na kółkach z półką do montażu kardiomonitora z koszykiem na akcesoria lub wózek do przewożenia kardiomonitora z szufladą na akcesoria |  |
| 73 | Gwarancja 24 miesiące |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Numer pakietu: 3

Nazwa: Zestaw składający się z 28 pomp strzykawkowych, 4 pomp objętościowych, oprogramowania oraz 2 stacji dokujących na 8 pomp każda

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ                            .......................................................

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
| Zestaw składający się z 28 pomp strzykawkowych, 4 pomp objętościowych, oprogramowania oraz 2 stacji dokujących na 8 pomp każda |  |
|  | Ogólne |  |
|  | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF |  |
|  | Wymagania podstawowe |  |
|  | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. |  |
|  | Masa pompy wraz z zaciskiem umożliwiającym mocowanie na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie pompy do oferowanej stacji dokującej wraz z umieszczonym na pompie uchwytem mocującym do stojaka lub szyny |  |
|  | Automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w oferowanej stacji dokującej |  |
| Mocowanie strzykawki |
|  | Mocowanie strzykawki do czoła pompy |  |
|  | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml |  |
| Programowanie infuzji |
|  | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 – 1200 ml/godz. |  |
|  | Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  |
|  | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę). |  |
|  | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji |  |
|  | Dwa rodzaje bolusa: Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu |  |
|  | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin |  |
|  | Ciągły pomiar ciśnienia w linii |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 20 poziomów |  |
|  | Funkcja KVO |  |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. |  |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) |  |
|  | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów |  |
|  | Klawiatura symboliczna |  |
|  | Komunikaty tekstowe w języku polskim |  |
|  | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia |  |
|  | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ekranu głównego oraz zawartości menu do potrzeb oddziału |  |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) |  |
| Układ alarmów |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  |
|  | Alarm pustej strzykawki |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja |  |
|  | Alarm okluzji |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  |
|  | Alarm braku lub źle założonej strzykawki |  |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. |  |
|  | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji. |  |
| Pozostałe |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) |  |
|  | Port komunikacji RS232, USB, Ethernet |  |
|  | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 szt. Zasilane jednym przewodem |  |
| Ogólne |
|  | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF |  |
|  | Wymagania podstawowe |  |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 godz. przy przepływie 125 ml/godz. |  |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤2 kg |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie pompy do oferowanej stacji dokującej |  |
|  | Automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w oferowanej stacji dokującej |  |
|  | Ręczne (nieautomatyczne) zamykanie drzwiczek |  |
|  | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |  |
|  | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 do 1500 ml/godz. |  |
|  | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng/godz, ng/kg/min, ng/kg/godz, ng/m2/24h, μg/min, μg/godz, μg/kg/min, μg/kg/godz, μg/m2/min, μg/m2/godz, mg/min, mg/godz, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/godz, mg/kg/24h, mg/m2/min, mg/m2/godz, g/godz, g/kg/min, g/kg/godz, g/m2/min, g/m2/godz, g/m2/24h, mU/min, mU/godz, mU/kg/min, mU/kg/godz, mU/m2/min, mU/m2/godz, U/min, U/h, U/kg/godz, U/kg/24h, U/m2/min, U/m2/godz, mEq/min, Eq/godz, mEq/kg/min, mEq/kg/godz, mEq/m2/min, mEq/m2/godz, mEq/m2/24h, mmol/godz, kcal/godz, kcal/24h, kcal/kg/godz, kcal/kg/24h |  |
|  | Funkcja programowania infuzji Narastająca/opadająca do podaży lipidów |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  |
|  | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. |  |
|  | Dwa rodzaje bolusa: Ręczny - szybkości podaży minimum 50 – 1500 ml/h Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-100 jednostek / 0,1 - 1500 ml, automatyczne wyliczenie czasu |  |
|  | Dokładność pompy +/- 5% |  |
|  | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu |  |
|  | Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP |  |
|  | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie |  |
|  | Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 168 godzin |  |
|  | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 15 poziomów |  |
|  | Funkcja KVO |  |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. |  |
|  | Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start |  |
|  | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie od 50 – 750 mmHg |  |
|  | Wskaźnik pracy pompy widoczny z min. 5 metrów |  |
|  | Rejestr zdarzeń min. 1500 – zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym |  |
|  | Trendy graficzne ciśnienia, objętości lub dawki oraz szybkości infuzji – możliwość podglądu na ekranie pompy w czasie infuzji |  |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) |  |
|  | Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut |  |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) |  |
|  | Alarmy i ostrzeżenia |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja |  |
|  | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  |
|  | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm |  |
|  | Alarm powietrza w linii |  |
|  | Pozostałe |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) |  |
|  | Port komunikacji RS232, USB, Ethernet |  |
|  | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 szt. zasilane jednym przewodem |  |
| Stacje dokujące |
|  | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 |  |
| Wymagania podstawowe |
|  | Stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie 8 oferowanych pomp strzykawkowych i objętościowych |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie oferowanych pomp w stacji dokującej wraz z umieszczonym na pompie uchwytem mocującym do stojaka lub szyny oraz uchwytem transportowym |  |
|  | Dowolna zmiana miejsca pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp – możliwość niezależnego umieszczania i wyjmowania pomp w i z stacji |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji. |  |
|  | Złącze na podczerwień umożliwiające przesył danych z pomp infuzyjnych |  |
|  | Masa stacji dokującej maksymalnie 6,5 kg bez stojaka. |  |
| 1. | Licencja dożywotnia na oprogramowanie |  |
| 2. | Oprogramowanie zawierające wizualny system alarmów i ostrzeżeń pracy pomp |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | Szkolenie personelu |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Numer pakietu: 4

Nazwa: Centrale do monitorowania czynności życiowych.

Oddział OIOM posiada Monitor Hemosphere do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych z dostępu tętniczego oraz z wykorzystaniem termodylucji, nr kat.: HEMOBASE2. Wymagane elementy to rozszerzenie monitora podstawowego 
o poniższe elementy - pełna kompatybilność z w/w monitorem.

1. centrala do monitorowania - moduł do pomiarów małoinwazyjnych kompatybilny z monitorem Hemosphere  - 2szt

2. centrala do monitorowania  - Stojak kompatybilny z monitorem Hemosphere  - 1szt

3.  centrala do monitorowania  - Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca z dostępu tętniczego - 40szt

4. centrala do monitorowania - Czujnik do ciągłego pomiaru saturacji krwi żylnej,  - 3szt

Okres gwarancji – 24 miesiące

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Numer pakietu: 5

Nazwa: Analizator gazometrii pełnej

Ilość: 1 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |
| 1. | Zasilanie awaryjne elementów systemu z wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego |  |
| 2. | Rok produkcji 2020, urządzenie fabrycznie nowe. |  |
| 3. | Zasilanie elementów systemu z sieci 230V 50Hz |  |
| 4. | Szkolenie z obsługi analizatora |  |
| 5. | Okres gwarancji: 24 miesiące |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem) |  |
| 7. | Oprogramowanie i komunikaty analizatora w języku polskim |  |
| 8. | Wykonawca zapewni podłączenie analizatora do istniejącego w szpitalu systemu informatycznego AMMS firmy Asseco. |  |
| 9. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++ (zakres pomiarowy cCa++ od 0,1 mmol/L), cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl) |  |
| 10. | Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory |  |
| 11. | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary |  |
| 12. | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości: • maksymalnie 45µl – z kapilary • maksymalnie 65 µl – ze strzykawki w czasie maksymalnie 60 sekund |  |
| 13. | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów |  |
| 14. | Automatyczne mieszanie próbki |  |
| 15. | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. Wyniki kontroli jakości wykonywane na analizatorze przedstawiane jako wartość liczbowa (nominalna). |  |
| 16. | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym |  |
| 17. | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni |  |
| 18. | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną |  |
| 19. | Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów |  |
| 20. | Wbudowana drukarka oraz czytnik kodów kreskowych |  |
| 21. | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu |  |
| 22. | Możliwość zdalnego nadzoru analizatora z poziomu laboratorium przy użyciu dostarczonego przez firmę rozwiązania. System dający możliwość podglądu na żywo statusu analizatora, kontroli jakości, kalibracji, zgodnie z wytycznymi dla POCT. System dający możliwość sterowania analizatora. |  |
| 23. | Wykonawca zapewni nadzór nad aparatem przez serwis, poprzez zdalny dostęp do analizatora bezpośrednio na jego pulpit. Zdalny dostęp ma umożliwić usunięcie awarii aparatu, w możliwie krótkim czasie od momentu telefonicznego zgłoszenia. Wykonawca dostarczy opis rozwiązania w chwili składania oferty. Dostęp do infrastruktury sieci szpitalnej, zostanie udzielony Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z działem IT szpitala. |  |
| 24. | Dobowy czas kalibracji 35 minut (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu / wymianie nowej kasety) |  |
| 25. | Możliwość wyłączania analizatora bez utraty pozostałych w kasecie sensorów testów |  |
| 26. | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej w module gazometrycznym zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych |  |
| 27. | Pakiet odczynników startowych na 3 miesiące |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Numer pakietu: 6

Nazwa: Automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji

Ilość: 2 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka lub pasa obwodowego w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym |  |
| 2. | Cykl pracy urządzenia: 50% kompresja / 50 % dekompresja |  |
| 3. | Częstość kompresji zawarta w zakresie od 100 – 120 uciśnięć na minutę. |  |
| 4. | Głębokość kompresji: w zakresie od 4 - 6 cm dla urządzenia typu tłok lub 20% głębokości klatki piersiowej w przypadku pasa obwodowego. |  |
| 5. | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta |  |
| 6. | Waga urządzenia gotowego do pracy poniżej 12kg. |  |
| 7. | Bezprzewodowa (przez sieć WIFI ) transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia (.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres email |  |
| 8. | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) częstości uciśnięć klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 - 111 - 120 uciśnięć na minutę. |  |
| 9. | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) głębokości uciśnięć klatki piersiowej, umożliwiająca dostosowanie głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA. |  |
| 10. | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund |  |
| 11. | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora w urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC). |  |
| 12. | Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu (ładowarka wbudowana w urządzenie) lub w ładowarce zewnętrznej. Czas ładowania akumulatora od 0 do 100% max.260min. |  |
| 13. | Wyposażenie aparatu: Torba/plecak przenośny deska pod plecy pacjenta podkładka stabilizująca pod głowę pacjenta pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia akumulator 12 elementów do uciskania klatki piersiowej (pasy, przyssawki, lub nakładki na tłok) |  |
| 14. | Gwarancja 24 miesiące. |  |